# 附件一询价设备清单、技术及商务要求

一、询价设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项总额 （万元） | 询价编号 | 询价时间 2021.6.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电动床 | 2 | 3.60 | XJ20210606 | 9:00 |
| 2 | 观片灯 | 2 | 0.60 | XJ20210630 | 9:10 |
| 3 | 电子秤 | 1 | 0.20 | XJ20210631 | 9:20 |
| 4 | 病床 | 7 | 2.10 | XJ20210632 | 9:30 |
| 5 | 便携式多导睡眠监测系统 | 1 | 6.00 | XJ20210633 | 9:40 |
| 6 | 生物安全柜 | 1 | 5.00 | XJ20210634 | 9:50 |
| 7 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 5.00 | XJ20210635 | 10:00 |
| 8 | 除颤仪 | 1 | 5.20 | XJ20210636 | 10:10 |
| 9 | 穿戴式核辐射侦测训练套装 | 1 | 10.00 | XJ20210627 | 10:20 |
| 10 | 臭氧消毒机 | 2 | 3.60 | XJ20210637 | 10:30 |
| 11 | 非接触式眼压计 | 1 | 14.80 | XJ20210638 | 10:40 |
| 12 | 普通PCR仪 | 1 | 8.00 | XJ20210639 | 14:10 |
| 13 | 96孔板离心机 | 1 | 0.50 | XJ20210640 | 14:20 |
| 14 | 恒温金属浴 | 1 | 0.80 | XJ20210641 | 14:30 |
| 15 | 电动连续分液器 | 2 | 2.00 | XJ20210642 | 14:40 |
| 16 | 小型制冰机 | 1 | 0.60 | XJ20210643 | 14:50 |
| 17 | 高速离心机 | 1 | 8.00 | XJ20210644 | 15:00 |
| 18 | 样本运输箱 | 6 | 0.60 | XJ20210645 | 15:10 |
| 19 | 医用冷藏箱 | 2 | 1.80 | XJ20210646 | 15:20 |
| 20 | 快速湿转仪 | 1 | 6.00 | XJ20210647 | 15:30 |
| 21 | 自动染脱色仪 | 1 | 6.50 | XJ20210648 | 15:40 |
| 22 | 全自动蛋白印迹系统 | 1 | 4.00 | XJ20210649 | 15:50 |
| 23 | 培养箱 | 2 | 2.00 | XJ20210650 | 16:00 |
| 24 | 电子比浊仪 | 1 | 1.50 | XJ20210651 | 16:10 |
| 25 | 移液器 | 1 | 1.50 | XJ20210652 | 16:20 |
| 26 | 生物组织烤片机 | 1 | 0.50 | XJ20210653 | 16:30 |
| 27 | 瓶口分液器 | 3 | 1.50 | XJ20210654 | 16:40 |
| 28 | 药敏纸片分配器 | 6 | 3.00 | XJ20210655 | 16:50 |
| 29 | 深低温冰箱 | 2 | 11.00 | XJ20210656 | 17:00 |
| 30 | 显微镜 | 1 | 8.00 | XJ20210657 | 17:10 |
| 31 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 6.00 | XJ20210658 | 17:20 |

二、商务要求（适用于所有设备）

1.交货地点：上海长海医院指定地点。

2.投标人参加询价会提供的书面资料应按照本公告附件二“询价文件模板”的内容编制，投标人应严格遵守、落实询价文件的内容。

3.设备保修期限为到货验收日期起2年或以上。

4.投标人应向招标人提供产品使用及原理培训服务，培训者应为设备生产厂家技术人员或有资质的技术人员。

- 技术要求

- 医用电动床2台，总预算3.6万

1.规格：床板长约2000mm，全长约2200mm；床板宽约860mm，全宽约990mm（竖起侧护栏时）/约970mm（降下侧护栏时），高低升降范围350-700mm（床板到地面的高度）。

2.床板采用冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；表面采用粉末喷涂处理。

★3.功能：体位调节功能背部升降0-70°，膝部升降0-25°，高低升降350-700mm,整体倾斜0-12°，电动CPR功能。

4.头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用聚乙烯树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，头尾板具有把握手柄。

5.护栏：

⑴四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，上部呈易于握持的形状。

⑵护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

⑶前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

★6.手持线性控制器具有大图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上。

★7、床板两侧，各设置手动CPR装置1套。

8、床板上方两侧，各设置7个束缚装置，用于捆绑特殊病患。

9、床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩2个。

10、单面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸，静音，防缠绕。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2台

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

主机2台

- 观片灯2台，总预算0.6万

一、功能及技术参数

1.	LED光源可直接发出有色光源。

2.	LED光源角度与亮度可自由调整。

3.	光源均匀度大于90%。

4.	采用滚针自锁夹片式装置，便于观察。

5.	尺寸大小≈ 900*500*25

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2台

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

主机2台

- 电子秤1台，总预算0.2万

一、功能及技术参数

1.	超声波自动测量身高、体重。

2.	测量结果可以打印。

3.	可语音播报测量结果。

4.	可以折叠安装，节省空间。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

主机1台

- 病床7台，总预算2.1万

一、功能及技术参数

1.1.PP床头尾板，装有锁紧装置；采用进口PP工程塑料，经模具加工一体成型，具有外形美观、色调柔和、强度高、耐腐蚀、易清洗、装卸方便、互换性强等特点。其颜色还可随用户的需要而变更；

1.2.病床的床面以优质冷轧钢板由模具拉伸成型，并做成凹面，其板厚为1.2mm，由四块面板组成。背部升起角度0°～≥70°°，膝部可在0°～≥45°。为便于病人腿部抬高的需要，小腿板还装有棘轮条机构，可任意抬高脚部部位；

1.3床身框架结构采用优质碳钢冷拉型材，其厚度为1.5mm，充分保证了床体的承载能力

1.4.床体的表面采用国际先进的静电喷塑处理，提高了整体的防腐性能；

1.5.手摇丝杆具有双向过盈保护装置，过载保护在正常使用情况下,任意摇动不会损坏，丝杆采用机器一次性冷挤压成型；

1.6.内藏式摇把，高强度ABS材料注塑成型；

1.7.折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，上支座为进口ABS工程塑料组合而成，强度高，操作简便，而护栏上可放置移动餐桌板，充分体现出功能多样性，其长为1.5m，高度为425mm；

1.8.装有四只5"聚胺脂双向制动万向轮，可防杂物缠绕，病床转动灵活无噪音；

1.9.配不锈钢升降输液架及餐板；

1.10.床框备有四个插孔，床面下部备有四个引流瓶钩及杂物篓等，杂物篓由优质碳素冷拉园钢焊接喷塑而成；

1.11.病床外部尺寸≈2000mm×1000mm×500mm

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：7台

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

主机 7

餐桌 7

输液架 7

- 便携式多导睡眠监测系统1台，总预算6万

- 功能和技术参数和配置要求

- 导联数：≥7导；包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导,另可拓展PAP压力滴定7导；

- 体积小巧，主机重量≤90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

- 设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；

- 探头信号质量检查功能，在佩戴及事件记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况；

- 具有高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管，金属材质口鼻气流管接头；

- 一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带；

- 可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据；

- 软件具有自动分析功能，具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计；

- 可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机       1

气流管     1

数据线     1

呼吸绑带   1

血氧连接线 1

血氧传感器 1

- 生物安全柜1台，总预算5万

- 功能和技术参数和配置要求

- 气流模式：30%外排，70%循环

- 外形尺寸: :整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm

- 噪音：≤ 67分贝

- 照明：≥1000lx

- 过滤效率:送风和排风过滤器均采用高效空气过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

- 玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

- 工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

- 福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

- 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

- 合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷

- 紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

- 出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

- 安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏

- 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

- 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

- 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

- 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机 1台

固定式支架 1根

紫外线消毒灯 1根

荧光灯管 1根

- 高流量呼吸湿化治疗仪1台，总预算5万

一、功能和技术参数和配置要求

- 本产品通过鼻导管向患者输出加温湿化、流量及氧浓度精准可控的气体，可有效改善低氧血症患者的氧合水平，并实时监测高流量氧疗（HFNC）的治疗效果；

- 显示规格：≥4.3寸LCD彩色液晶触控屏；

- 具有转轮：拨动转轮让操作者调节参数时快捷、轻松；

- 模式：高流量模式 低流量模式；

- 流量设置范围：2～60L/min, 1L/min步进可调，满足临床对氧疗流量精准控制的需求；

- 氧浓度设置范围：21%-100%，1%精度步进可调；

- 温度设置范围：31℃-37℃ 七档可调；

- 具有可拆卸式空气过滤器，有效过滤输出气流中99.999%细菌，避免交叉感控的风险；

- 湿化罐带有输液管，可连接输液袋以自动送水；

- 主机内置压力监测模块，可实时监测鼻导管近病人端管路压力，帮助临床评估不同流速下患者个体化的PEEP效应；

- 计时功能：预设治疗时间、保养时间、单次治疗计时设置参数与实时监测参数同屏对比显示，参数变化实时直观可见；

- 主机具有设定锁定功能，避免误触更改参数；

- 趋势回顾：1天、3天、7天的温湿度、氧浓度、流量回顾波形；

- 主机具有事件与报警记录的数据库，可记录≥90000条信息，关机不清零，供医务人员所需时查阅；

- 报警提示：管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、

- 环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

呼吸湿化治疗仪主机  1

过滤棉              10

高压氧气软管        1

鼻导管              1

呼吸管路套装        1

使用说明书         1

快速操作指南       1

专用台车           1

- 除颤仪1台，总预算5.2万

- 功能和技术参数和配置要求

- 在电池损坏或没电的情况下，直接使用交流电，机器仍然可以开机完成除颤和监护

- 主机规格：小巧轻便，全套设备包括电池手柄重量≤7.0Kg，适合于户外现场

- 显示器：高亮度显示屏，适合各种光线条件，尤其在户外阳光直射下能看清屏幕显示

- 中文操作菜单、中文按键

- 除颤波形：低能量双相方波, 根据病人的胸部阻抗不同，自动调整治疗电流量，治疗成功率高，对心肌损伤小

- 治疗病人的胸部阻抗范围最大可达250欧姆，可用于心梗、心肌缺血、长期服用慢性心律失常药、肥胖、魁梧、除颤时间延迟的高阻抗病人的治疗

- 除颤能量：1-200焦耳，19档可选

- 充电时间：最高能量时充电＜6秒

- 屏幕能显示选择能量

- 同步除颤：屏幕显示同步信息，屏幕及打印报告均有放电位置标记

- 手柄功能：除具备、充电、放电功能外、还需具备能量选择，打印功能，便于单人完成操作

- 打印报告：内容包含时间、除颤能量、平均电流及病人阻抗值

- 导联选择：3导联，可选配5、12导联。

- 心电幅度：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏可选。

- 心率：数字心率显示，0到300次/分，偏差±5%

- 电池：最高能量除颤次数≥30次，监护时间≥2小时

- 内置热敏打印机

- 设备内置的内部事件概要可存储≥60个电击除颤或≥130个心电图波形数据

- 设备可升级SPO2,NIBP,ETCO2,12L功能；

- 具有CPR 辅助功能，能够向操作者实时提供CPR 按压深度和频率的反馈信息，用于提高现场急救和教学培训质量。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机 1台

成人、儿童一体化体外除颤手柄 1个

心电监护缆线 1套

除颤导电胶 1个

电池 1个

- 穿戴式核辐射侦测训练套装1台，总预算10万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体功能：

核辐射模拟物质可实现各种穿戴衣物的辐射模拟，模拟物包括膏状、液体、和粉末模拟物；配套的核辐射侦测仪可穿戴或背负在真人身上进行核辐射侦测训练；

2.具体技术参数要求：

2.1核辐射模拟物可模拟污染的体表、伤口、水源、泥土等，可对核物质洗消并检测洗消是否充分，核物质为模拟介质，无放射危害。

2.2膏状模拟物，可涂在伤员体表、伤口等处，训练伤口核污染洗消等，可黏附到物体表面，并能够检测到放射强度。

2.3液体透明质模拟物，可放入水中模拟污染水源，肉眼可见清澈水源，但能够被探测手柄检测到；模拟污染水源稀释后，相应的被检测到的放射性强度降低。

2.4粉状辐射模拟物，可撒在泥土，衣物等物体表面，模拟污染并能够被配套检测仪检测到放射信号。

2.5可模拟交叉核沾染：辐射模拟物可实现人际和人物接触沾染，沾染后可检测到放射剂量，洗消后可检测是否洗消充分，逼真还原真实的涉核救援场景。

2.6核辐射侦测仪具有α、β、α+β多种操作模式，且符合真实的射线可探测距离特性,探头可拆卸。

2.7核辐射侦测仪具备逼真报警音，根据检测到剂量不同，报警提示音动态变化；根据具体训练情景设置不同的报警音阈值；报警声音频率随辐射剂量和距离的变化而实时动态变化。

二、采购数量及其它要求

1、采购数量：1台（套）

2、贸易方式：内贸

3、整机保修：2年

4、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

1、核辐射检测模块1个；

2、核辐射防护模块1套。

- 臭氧消毒机2台，总预算3.6万

一、功能及技术参数

- 移动式双床同时消毒

- 臭氧发生量：>1.0g/h

- 臭氧工作浓度：>200mg/m3

- 输出压力：>0.01M Pa

- 环境泄露：<0.2mg/m3

- 噪声：<65dB(A)

- 双发生器，双控制，单向独立操作

- 大肠杆菌杀灭率：≥99.99%

金黄色葡萄球菌杀灭率：≥99.99%

绿脓杆菌杀灭率：≥99.99%

白色念球菌杀灭率：≥99.99%

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2台

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

主机2台

- 非接触式眼压计1台，总预算14.8万

一、功能和技术参数

1.检查类型：气动

2.检查范围：0-60mm/Hg，0-30mm/Hg，25-60mm/Hg自动切换

3.测量模式：摇杆式三维双眼（一键操作）全自动对焦测量

4.补偿范围：0-99.9mm/Hg

5.测量精度：0.1mm/Hg

6.观察范围：13×10mm或更大

7.移动范围：前后≥40mm，左右≥90mm， 上下≥30mm

8.下巴托：电动下巴额，调节范围≥60mm

9.打印 ：热敏打印,自动切纸

10.数据接口：USB ，RS-232C ，LAN

11.显示器 ：≥5.5英寸，彩色液晶屏，可倾斜

12.显示时限 ：5'/10'/15'/关闭  4档

13.具有角膜厚度测量功能

14.具有角膜厚度补偿功能

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

主机1台

- 普通PCR仪1台，总预算8万

一、功能和技术参数

- 模块最高升降温速率：3.9 ℃/s

- 反应体积范围：10-80 μL

- 支持运行快速反应试剂

- 温度范围：4-99.9℃/s

- 温度精度：≤±0.25 ℃/s（35-99.9℃）

- 温度均一性：＜0.5℃（到达95 ℃后20s）

- 存储能力：版面存储≥600个程序

- 显示界面：彩色触摸屏

- 具有断电保护和快速启动功能

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：1台

2. 贸易方式：内贸

3. 保修：2年

4. 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 主机1台

2. 配套电源线

- 96孔板离心机1台，总预算0.5万

一、功能和技术参数

1. 可瞬时离心96孔板

2. 适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板
3. 时间范围：1-99s， 具有点动和定时两种操作模式

4. 转速：≥2500rpm，最大离心力：≥550 xg

5 升速时间：≤10s，降速时间：≤15s

6. 全盖95°打开。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

1. 仪器1台

2. 配套电源线

- 恒温金属浴1台，总预算0.8万

一、功能和技术参数

1.温度控制范围：-10℃-100℃

2.定时时间设置：0-99H, 0-99M, 0-99S

3.升温时间：≤25分钟（20℃-100℃）

4.控温精度：≤±0.5℃

5.显示精度：≤0.1℃

6.模块温度均匀性：≤±0.3 ℃

7.孔径：0.2ml/1.5ml/2.0ml 离心管

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：1套

2. 贸易方式：内贸

3. 整机保修：2年

4.人员培训要求：无

三、不低于以下配置

主机1台

- 电动连续分液器2台，总预算2万

一、功能和技术参数

1. 一次吸液可以进行至少100次的分液操作

2. 分液体积：1µL-50mL

3. 可进行吸液和放液速度的编程

4. 外置活塞式系统，不受液体属性和大部分移液误差影响，有效防止气溶胶污染

5. 可拆卸、可高压灭菌

6. 彩色液晶屏显示

7. 人体工程学单按钮脱卸

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2支

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 加样分液器

2. 充电电源

- 小型制冰机1台，总预算0.6万

一、功能和技术参数

- 制冰容量10-15kg/24h

- 性能稳定，噪音低

- 冷凝方式：风冷

- 进水方式: 接入桶装水， 接入自来水， 手动注水

- 结构工艺：一体式

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1套

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

- 制冰机1台

- 高速离心机1台，总预算8万

一、功能和技术参数

1.  转速不低于12000rpm，配备1.5/2ml转头

2.  温控范围在0°C至 40°C

3.  放置样本孔：≥24孔

4.  可进行实时参数修改，可锁定设置参数

5.  具有瞬时离心功能

6.  可同时进行转速和离心力的设定，可显示设置参数及实时参数

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：1套

2. 贸易方式：内贸

3. 整机保修：2年

4. 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 主机1台

2. 角转子≥1个

- 样本运输箱6台，总预算0.6万

一、功能和技术参数

1. B类生物安全运输箱

2. 带有蓄冷冰盒

3. 一次可运送样本量＞30个

4. 坚固型把手，双手可抬，不锈钢铰链

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：6个

2. 贸易方式：内贸

3. 保修：2年

4. 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 运输箱1个

2. 储冷冰盒≥2个

- 医用冷藏箱2台，总预算1.8万

一、功能和技术参数

1.   样式：立式，单门

- 有效容积：大于300L

- 双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露

- 配有LED照明

- 高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效

- 高亮度数码显示箱内温度，温度显示精度≤0.1℃

- 风冷系统，箱内温度均匀稳定，并可在2～8℃范围内任意设定

- 万向脚轮，固定脚轮设计，方便移动

- 安全门锁设计，防止随意开启

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2台

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

1. 主机1台

2. 配套电源线

- 快速湿转仪1台，总预算6万

一、功能和技术参数

1.  10分钟内完成WB蛋白转膜

2. 大蛋白和小蛋白都适用

3.  PVDF膜和NC膜都适用

4. 双通道，至少一次同时操作2张膜

- 程序编辑：可根据实际需求实现大小分子量蛋白的高效转膜

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：1套

2. 贸易方式：内贸

3. 整机保修：2年

4. 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置

1. 湿转仪1台

2. 配套转膜夹等

- 自动染脱色仪1台，总预算6.5万

一、功能和技术参数

1. 12分钟内可以实现整个染脱色操作（固定-染色-脱色三步反应）

2. 工作温度：15-40℃

3. 可以在仪器上配置染色液和脱色液，仪器可自动进液、排液

4. 数控模块：液晶显示、触摸按键及LED灯

5. 可适用于聚丙烯酰胺凝胶的蛋白快速考马斯亮蓝染脱色

二、采购数量及其它要求

1.  采购数量：1套

2.  贸易方式：内贸

3.  整机保修：2年

4.  人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

1. 蛋白染色仪1台

2. 配套试剂桶、凝胶固定夹等1套

- 全自动蛋白印迹系统1台，总预算4万

一、功能和技术参数

1.实验时间：1.5-5hrs或过夜

2.通量：可同时做两张膜

3.灵敏度可通过程序调整优化

4.程序编辑：可进行封闭、抗体孵育、清洗等程序设置

5.数控模块：有液晶显示、触摸按键及 LED 灯

6.适用范围：适用于蛋白印迹实验

7.工作温度：4-40℃

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1套

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1.全自动蛋白印迹系统1套

2.清洗槽1个

- 培养箱2台，总预算2万

一、功能和技术参数

1.镜面不锈钢内胆，箱内为四角半圆弧，箱内搁板间距可调

2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能

3.具有双重门结构，内门为全钢化玻璃门

4.模块式制冷装置，配置延时启动，具有高、低压力多重保护

5.温度温控范围：5-50℃；温度波动：≤±0.5℃，温度分辨率：≤0.1℃

6.有效容积＞200L

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 培养箱1台

2. 配套电源线

- 电子比浊仪1台，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.读数范围：0.0到4.0 McFarland

2.存储测量值：≥10次

3.若1min内未插入试管，比浊仪可以自动关闭

4.可进行连续测量，无需为每次测量时按键

5.测量精度≤0.01McFarland

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 主机1台

- 移液器1套，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.  单道可调量程

2.  最大量程：2.5μL、10μL、100μL、200μL、1000μL各一支

3.  量程设定单手可调，快速简单，操作过程中随时可观察到量程的数值

4.  调节量程可固定防动

5.  具备良好的抗腐蚀性，可防止样本交叉污染

- 可整支高温高压及紫外线灭菌

- 人体工程学设计，重量轻，减少操作用力

- 安装脱卸吸头省力设计

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：5支（一套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：无

三、不低于以下配置

1. 移液器一套

- 生物组织烤片机1台，总预算0.5万

一、功能和技术参数

1.室温~90℃可调，自动恒温

2.分别显示实测温度和设置温度

3.具有记忆功能，运行后自动保留设置温度

4.耐腐抗磨

5.温度控制处于失控或损坏时，能自动切断加热并报警提示

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 主机1台

- 瓶口分液器3台，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.阶梯式量程设计，体积范围为0.5-5ml

2.最小分量0.1ml，带安全阀

3.可整体置于121℃高温高压消毒

4.耐强酸强碱，耐压耐温

5.清晰的容量调节，便于读数

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：3个

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 分液器一个

- 药敏纸片分配器6台，总预算3万

一、功能和技术参数

1.孔数：≥6孔，适用于90mm培养皿

2.方便调节式基底环

3.转撤锁闭器系统可指示药筒排空情况

4.可密封的储存容器含干燥剂

5.纸片精密定位，平均分布于圆环上

6.可以使纸片牢固固定于琼脂表面，实现最优扩散

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：6个

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

药敏纸片分配器1个

- 深低温冰箱2台，总预算11万

一、功能和技术参数

1.样式：立式，有效容积：大于500L

2.外部尺寸：宽（90-100）cm  * 深（100-110）cm  * 高（200-210）cm

内部尺寸：宽（65-75）cm  * 深（75-85）cm  * 高（140-150）cm

3.双层发泡保温门，具有多外门系统保温设计

4.高效压缩机，超低温制冷技术

5.有触控屏控制系统

6.存储温度-10℃~-86℃，温度显示精度≤0.1℃

7.双锁设计，防止随意开启，具有声光报警系统

8.万向脚轮以及固定脚轮设计

9.至少可存储2英寸标准冻存盒≥500个，2ml标准冻存管≥50000支

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 主机1台

2.  配套电源线

- 显微镜1台，总预算8万

一、功能和技术参数

1.光源：卤素灯， LED光源

2.具有多种针对不用应用的物镜

3.高分辨率物镜:5x，10x，20x，40x，100x

4.360°旋转式载物台，方便测量分裂和消光角

5.有无限远色差反差双重校正系统，光路透光率高

6.可适用于活性细胞、血球图片、高分辨率透明活菌、微生物等多种生物样品的观察和数字化图像分析研究

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 显微镜主机1台

2. 配套电源线

- 立式压力蒸汽灭菌器2台，总预算6万

一、功能和技术参数

1. 容量：≥50L

2. 温度设定：50-126℃，时间设定范围：0-999min

3. 可自动排放冷空气

4. 安全配置：锁盖联动装置、超温过压保护系统、防干烧断水保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置

5. 安全联锁装置：确保锅内有压力时，联锁装置自动锁紧锅盖，避免造成事故

6. 预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌

7. 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 灭菌器主机

2. 配套电源线