项目一  便携式B超机  单项预算：29.8万

调研编号：DY202312001

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 主机内置探头接口≥2个，非扩展接口 |  |  |  |
|  | 彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器 |  |  |  |
|  | 主机重量（含电池）：≤5kg，配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能 |  |  |  |
|  | 操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制 |  |  |  |
|  | 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验 |  |  |  |
|  | 多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像 |  |  |  |
|  | 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。 |  |  |  |
|  | 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能 |  |  |  |
|  | 超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。并支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

3.

二、主要配置：

1.

2.

3.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目二  一氧化氮治疗机  单项预算：35万

调研编号：DY202312022

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | NO输出浓度范围：0~80ppm，步长：1ppm。 |  |  |  |
|  | 一氧化氮应以纯度超过99%的N2作为载气输出，避免机器空气中的氧气对NO纯度的影响，保障患者吸入的安全性。 |  |  |  |
|  | N02浓度监测范围及精准度：0~20ppm,误差不超过读数的±20%或±lppm，分辨率0.1ppm。 |  |  |  |
|  | 屏幕显示：≥10寸彩色液晶显示屏，可实时显示NO、NO2和02的浓度；当上述各浓度超过设定的允许偏差值后，会发出警报信息。 |  |  |  |
|  | NO浓度监测范围及精准度：0ppm~200ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm(取其大者)。 |  |  |  |
|  | 氧气浓度监测范围、分辨率及监测误差或精度：监测范围18%-100%，监测误差或精度±3%，分辨率1%。 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

二、主要配置：

1.

2.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目三  纯水系统  单项预算：25万

调研编号：DY202401001

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 产水量：1500L/H，整体符合GB/T19249-2017《反渗透水处理》要求 |  |  |  |
|  | 产水细菌总数：≤10CFU/100mL，符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》 |  |  |  |
|  | 设备不少于多介质过滤、活性炭过滤、软化过滤、精密过滤、RO膜系统、消毒、分配系统；设备组件连接应便于维护保养 |  |  |  |
|  | 纯化水储罐液位低报警，低于循环泵低液位设定值，循环泵停止运行。纯化水储罐液位高报警提示，停止进水；使用接触液位传感器 |  |  |  |
|  | 配置电导率、压力、流量仪表，要求记录出水电导率并具有报警留屏、超标回流功能 |  |  |  |
|  | 具备手动与自动运行模式选择，界面实时显示液位、供水压力，产水水质 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

二、主要配置：

1.

2.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目四  内镜清洗工作站  单项预算：25万

调研编号：DY202401002

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 水源开关具备自动控制中心系统总水源的开闭的功能 |  |  |  |
|  | 高压清洗枪及高压气枪：材质至少采用304#不锈钢 |  |  |  |
|  | 单个清洗消毒槽体可承受压力≥60KG，可进行内镜的全浸泡 |  |  |  |
|  | 医用空气压缩机：无油活塞式，配备水汽分离系统，压力调节范围0.2-0.8Mpa。噪音≤52分贝。 |  |  |  |
|  | 控制端显示器≥10英寸，触摸高清显示屏 |  |  |  |
|  | 测漏维护装置：压力可调节，可实时数字气压显示 |  |  |  |
|  | 所有清洗槽、全自动内镜清洗消毒机均配备清洗消毒过程追溯装置，保证清洗消毒过程规范、完整、数据可追溯 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

3.

二、主要配置：

1.

2.

3.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目五  内镜清洗消毒机  单项预算：60万

调研编号：DY202401003

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后90天内 |  |  |  |
|  | 可自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求 |  |  |  |
|  | 一机双镜盆，超大的独立清洗槽（高48*宽43*深18cm）采用720度双重喷淋技术，具有扫码枪设计，可同步或异步清洗两条或以上内镜。（需提供相应的检测报告） |  |  |  |
|  | 集成≥21寸彩色液晶显示器，Win7系统等 |  |  |  |
|  | 洗消程序启动后，能够自动检测内镜泄漏，无需人工辅助操作及观察内镜泄露有无 |  |  |  |
|  | 集成≥21寸彩色液晶显示器，Win7系统等等（需提供相关证明材料） |  |  |  |
|  | 能够在洗消全程中，持续监测内镜泄漏有无。能够区分不同程度的内镜泄漏，并自动采取相应不同的措施，达到泄露保护作用 |  |  |  |
|  | 独立内置的全自动整机自身消毒程序及整机件，单独调取，一启动完成，不混同与内镜洗消程序。可在更换消毒液或更换进水细菌过滤器后以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌 |  |  |  |
|  | 可以设置清洗剂稀释比例。可按若干ml/秒注入，可任意设定注入秒数，以达到相应的稀释比例 |  |  |  |
|  | 内镜柜具有环境消毒功能，至少存放10根镜子 |  |  |  |
|  | 可设置灭菌程序，提供灭菌检测报告 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

3.

二、主要配置：

1.

2.

3.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目六  内科吊塔  单项预算：15万

调研编号：DY202401004

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 所有吊塔必须配有电磁阻力刹车系统，兼顾吊塔的灵活定位，防止吊臂自行产生旋转，各关节具有自动防护功能保证吊塔不产生漂移。（提供实物设计样品） |  |  |  |
|  | 悬臂载重符合四倍承重设计要求。悬臂单根最大载重40公斤。（提供第三方检测机构检测报告复印件） |  |  |  |
|  | 4寸高清触摸屏，出液量可调，取杯、配液、回收等过程显示 |  |  |  |
| - 、 | 悬臂主轴采用不锈钢材料，横臂采用高强度铝合金，避免悬臂材料主体摩擦发生氧化生锈，采用盐雾涂层技术。（提供第三方检测机构出具的盐雾测试报告） |  |  |  |
|  | 采用高强度铝镁合金6063-T5全封闭式设计。（提供最近一年内产品型材检测报告）吊塔采用的材料必须防腐蚀。 |  |  |  |
|  | 设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用（提供第三方两年内检测报告） |  |  |  |
|  | 自动记录使用时间及出液量，并统计月份配液次数和报警次数 |  |  |  |
|  | 洁杯桶、回收桶容量可达40只，配置5升清洗液桶 |  |  |  |
|  | 控制方式有手势控制、脚踏控制、触摸屏控制等 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

3.

二、主要配置：

1.

2.

3.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目七  多气培养箱  单项预算：13万

调研编号：DY202401005

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 有效容积≥45L |  |  |  |
|  | 加热方式：直接加热气套式（DHA方式） |  |  |  |
|  | 二氧化碳控制方式：微电脑PID控制（不限于TC传感器） |  |  |  |
|  | 氧气控制方式：微电脑PID控制（不限于氧化锆传感器） |  |  |  |
|  | 报警功能：不限于高/低温报警，二氧化碳及氧气浓度值波动报警，门未关报警，低水位，独立过热保护 |  |  |  |
|  | 加湿方式：加湿托盘自然蒸发方式，湿度95±5%R.H |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

3.

二、主要配置：

1.

2.

3.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目八  流式细胞仪  单项预算：130万

调研编号：DY202401006

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 激发光：配备3道空气冷却固体激光器，405 nm，488 nm，640 nm |  |  |  |
|  | 散射光参数：可检测前向散射光FSC和侧向散射光SSC，2个散射光参数 |  |  |  |
|  | 荧光参数：配备8个荧光检测通道 |  |  |  |
|  | 进样系统：配备沉浸传感器的进样系统（可沿Y和Z轴方向运动），机械臂式进样针，以及自动洗涤工作站 |  |  |  |
|  | 样本流速：可调，可根据实验需求和样本情况，设置为25-100 µl/分钟，或自动流速调控保持500，1000或2000 events/秒 |  |  |  |
|  | 具有无成本细胞绝对计数功能：采用注射泵进样模式，样本体积可定量，无需计数微球，精确度±7％ |  |  |  |
|  | 仪器内置同品牌磁珠预富集模块，与设备为一体机，保证主机与模块的连接稳定性，支持细胞预富集模块和流式分析自动化顺序进行，利于便携移动检测。完成稀有细胞亚群在流式分析前的预富集，支持低频率细胞流式检测。不接受外置磁珠富集装置或模块 |  |  |  |
|  | 具备高通量全自动进样功能，一次可最多检测96个样本，检测过程中无需值守 |  |  |  |
|  | 兼容多种进样方式：可灵活选配不同类型的样本架，全面支持1.5mL或2 mL EP管、12x75 mm 5 mL流式管、15 mL管、50 mL管，以及96孔板多种方式进样，不同进样方式之间可切换 |  |  |  |
|  | 流式一体机具备多样本自动荧光标记功能：自动完成试剂添加和孵育设定，支持荧光样本制备和流式分析自动化顺序进行。不接受外置荧光样本标记装置或模块；（提供相关的证明材料包括但不限于白皮书说明书等） |  |  |  |
|  | 配备同品牌多样本低温载样架：在整个检测过程中保持2-8℃低温，维护多个样本的细胞活性和功能，载样架适配24 x5ml流式管和96孔板两种规格 |  |  |  |
|  | 数据类型：数据可保存为.mqd专有格式或.fcs(2.0, 3.0, 3.1)兼容格式，支持第三方流式软件分析 |  |  |  |
|  | 可检测参数：所有参数的宽度，面积和高度，以及时间和体积，可将任意检测通道的任意触发值设为阈值 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

二、主要配置：

1.

2.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。

项目九  心肺转流热交换水箱  单项预算：49万

调研编号：DY202401007

| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称和单位地址 |  |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  |  |
|  | 参数要求 | 是否响应 | 如不响应，请列出具体参数 | 市场是否有≥3家品牌满足此参数 |
|  | 交货期限：合同签订后30天内 |  |  |  |
|  | 具备三路水循环热交换系统，可分别作用于氧合器、变温毯、心肌停跳液温 |  |  |  |
|  | 水箱容积：≤13.8升 |  |  |  |
|  | 快速预冲，自动祛除气泡 |  |  |  |
|  | 温度控制范围：2℃—41℃ |  |  |  |
|  | 加热性能；≥12℃/分钟 冷却性能：≥1℃/分钟 |  |  |  |
|  | 可将管道中的循环水吸回 |  |  |  |
|  | 具备开机自检、错误诊断系统,如果有内部故障会有视觉和听觉报警提示 |  |  |  |

一、参与市场调研产品的主要技术参数：（自行填报，列出能体现产品的主要参数即可）

1.

2.

3.

二、主要配置：

1.

2.

3.

三、是否需要专用耗材、试剂？如有请列出专用耗材、试剂的名称及规格等信息。

备注：1、此附件以word文档形式发送至邮箱。

2、以上情况需属实，若查出虚假内容，则视为无效邮件。