# 附件一询价设备清单、技术及商务要求

一、询价设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项总额 （万元） | 询价编号 | 询价时间 2021.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气消毒器 | 1 | 5.00 | XJ20210801 | 8:30 |
| 2 | 液氮温控设备 | 1 | 0.40 | XJ20210802 | 8:40 |
| 3 | 数据管理服务器 | 1 | 14.90 | XJ20210803 | 8:50 |
| 4 | 移动工作站 | 5 | 10.00 | XJ20210804 | 9:00 |
| 5 | 生命体征采集仪 | 1 | 5.00 | XJ20210805 | 9:10 |
| 6 | 终端版北斗通信设备 | 1 | 3.00 | XJ20210806 | 9:20 |
| 7 | 指挥版北斗通信设备 | 1 | 7.00 | XJ20210807 | 9:30 |
| 8 | 移动工作站 | 2 | 4.00 | XJ20210808 | 9:40 |
| 9 | 手术洗手池 | 2 | 4.00 | XJ20210809 | 9:50 |
| 10 | 便携式肺功能仪 | 1 | 5.00 | XJ20210810 | 10:00 |
| 11 | 便携式FeNO | 1 | 5.00 | XJ20210811 | 10:10 |
| 12 | 普通病床 | 3 | 0.90 | XJ20210812 | 10:20 |
| 13 | 手术洗手池 | 2 | 4.00 | XJ20210813 | 10:30 |
| 14 | 负40℃冰箱 | 1 | 1.50 | XJ20210814 | 10:40 |
| 15 | 药品恒温阴凉柜 | 1 | 4.00 | XJ20210815 | 10:50 |
| 16 | 激光尘埃粒子计数器（落尘仪） | 1 | 4.00 | XJ20210816 | 11:00 |
| 17 | 多媒体教学系统 | 2 | 11.20 | XJ20210817 | 11:10 |
| 18 | 96孔板离心机 | 1 | 0.50 | XJ20210640 | 15:00 |
| 19 | 恒温金属浴 | 1 | 0.80 | XJ20210641 | 15:10 |
| 20 | 电动连续分液器 | 2 | 2.00 | XJ20210642 | 15:20 |
| 21 | 小型制冰机 | 1 | 0.60 | XJ20210643 | 15:30 |
| 22 | 样本运输箱 | 6 | 0.60 | XJ20210645 | 15:40 |
| 23 | 快速湿转仪 | 1 | 6.00 | XJ20210647 | 15:50 |
| 24 | 自动染脱色仪 | 1 | 6.50 | XJ20210648 | 16:00 |
| 25 | 全自动蛋白印迹系统 | 1 | 4.00 | XJ20210649 | 16:10 |
| 26 | 培养箱 | 2 | 2.00 | XJ20210650 | 16:20 |
| 27 | 电子比浊仪 | 1 | 1.50 | XJ20210651 | 16:30 |
| 28 | 移液器 | 1 | 1.50 | XJ20210652 | 16:40 |
| 29 | 生物组织烤片机 | 1 | 0.50 | XJ20210653 | 16:50 |
| 30 | 瓶口分液器 | 3 | 1.50 | XJ20210654 | 17:00 |
| 31 | 药敏纸片分配器 | 6 | 3.00 | XJ20210655 | 17:10 |
| 32 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 6.00 | XJ20210658 | 17:20 |

二、商务要求（适用于所有设备）

1.交货地点：上海长海医院指定地点。

2.投标人参加询价会提供的书面资料应按照本公告附件二“询价文件模板”的内容编制，投标人应严格遵守、落实询价文件的内容。

3.设备保修期限为到货验收日期起2年或以上。

4.投标人应向招标人提供产品使用及原理培训服务，培训者应为设备生产厂家技术人员或有资质的技术人员。

- 技术要求

- 空气消毒器 数量1台 总预算5万元

一、功能和技术参数

- 细菌灭杀率≥99% （1h）。

- 病毒杀灭率≥99% （1h）。

- PM2.5去除率99.9%（1h）。

- 臭氧指标≤0.003mg／m³。

- 噪声指标≤56dB。

- 甲醛净化能效为高效级（2.0m³/w·h）

- 适用面积至少为30㎡  。

- 无过滤网、吸附材料等耗材。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.  交货期：中标后7日内。

三、不低于以下配置：

主机1台

- 液氮温控设备 数量1台 总预算0.4万元

一、功能和技术参数

1.可监控温度范围至少为-200℃至200℃（误差±2℃）。

2.内置电源（可更换）

3.24小时不间断监控

4.自动记录并备份监控数据，保存数据并可按需下载。

5.监控数据超过预设阈值时，可通过短信、邮件、微信等方式远程预警。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.交货期：中标后7日内。

三、不低于以下配置：

主机1套

- 数据管理服务器 数量1台 总预算14.9万元

- 功能和技术参数

- 具备系统服务器设备的常规功能；

- ▲2块CPU 处理器，每块为英特尔八核十六线程 3.2GHz,

- ▲内存共256GB（32G×8条）；

- ▲系统硬盘2块， 每块为SSD SATA 2.5寸 480G；

- ▲数据硬盘4块，每块为SSD SATA 2.5寸 1.92T；

- 显卡4块，每块为NVIDIA RTX 3090 24G；

- ▲NVlink 2条，每条为30系列NVlink 双向 200GB/s;

- 导轨为机架式专用导轨组；

- 电源： 1+1 冗余模式双电源；

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：壹台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：3年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

- 内存8条；

- CPU2块；

- 系统硬盘2块；

- 数据硬盘4块；

- 显卡4块；

- NVlink 2条；

- 移动工作站 数量5台 总预算10万元

- 功能和技术参数

1.显示器不小于14英寸，宽屏16:9,不低于1920*1080分辨率。

2.设备尺寸< 350*293*35mm

3.重量<2.2Kg

4.内存>= 16GB

5.硬盘>=1T SSD

6.处理器不低于第十代英特尔酷睿。

7.显卡性能不低于NVDIA*Quadro*P520专业图形显卡。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：伍台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：3年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机5台。

- 生命体征采集仪 数量1台 总预算5万元

- 功能和技术参数

- ▲至少支持采集心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)等生命体征信息,并且支持以上各项信息的实时监护功能；

- 屏幕显示性能参数：

- 屏幕尺寸不小于5英寸，分辨率不低于800×480

- 标配触摸屏，并具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

- 具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，满足不同临床环境需要

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，尤其方便观察新生儿的临床变化，帮助医生准确作出判断

- 具有趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 支持快速进入“趋势图回顾界面”、“趋势表回顾界面”、“呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 具电池电量指示灯

- 数据存储、回顾参数

- 全部监护参数的150小时趋势数据存储回顾

- 1200个NIBP测量数据存储回顾

- 3导/5导：48小时全息波形；12导：35小时全息波形

- 200个参数报警事件存储回顾

- 具备Micro USB数据接口

- 其他参数

- 标配内置WiFi，支持WiFi无线联网

- 防护等级IP44，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护

- 具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化

- 分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息，具有三个独立的报警指示灯；具备一体式防滑提手

- 通过FDA认证、CE认证

- 数据访问：

- ▲通过蓝牙，USB，网络（有线/无线）数据读出（SDK）。

- ▲设备驱动至少适配 x86 Windows10 64位系统（同时适配arm Android 64位 系统更佳）

- ▲SDK 至少支持Windows环境下的Java环境数据读取（同时支持Android 环境下Java环境更佳）

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：壹台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

生命体征采集仪设备一套；

- 终端版北斗通信设备 数量1台 总预算3万元

- 功能和技术参数

- 具备RDSS定位、通信功能；具备RNSS定位、测速功能；具备导航功能；具备位置报告功能；具备授时功能

- ▲支持车载端和手持端之间的地理位置信息及短报文信息交互

- 民用车载端（1套）：

- ▲RNSS性能指标：接收灵敏度≤-133dBm；重捕获时间≤5s（95%，卫星信号中断30s后；定位精度：水平10m（95%，HDOP≤4），高程10m（95%，VDOP≤4）

- ▲RDSS性能指标：接收灵敏度	≤-127.6dBm，接收通道数	10

- ▲防护等级	IP67

- 可靠性：平均故障间隔时间（MTBF）≥3000h

- 物理特性：外形尺寸	尺寸：≤100mm×150mm，重量：≤0.5kg

- 手持北斗卫星接收机（2套）

- ▲支持周期上报地理位置信息的功能

- ▲IP67防护等级

- 通信频段支持	LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO

- 存储RAM	2GB，ROM	32GB，存储卡	T-FLASH卡最大支持64G，支持	U 盘

- 连接：USB	支持USB2.0高速传输， Mini USB，WIFI	802.11b/g/n，BT	BT4.0LE +BT3.0HS

- ▲电池容量不小于6500mAh

- ▲数据业务：支持WAP浏览器，支持 PC数据同步，蓝牙传输	支持蓝牙4.0 ，支持固件升级，WLAN功能：WIFI，支持WWW浏览器

- GPS指标：连续使用时间	≥12h，平均功耗	≤5W

- 报文通信频道	1次/分钟（民用等级）  30S/次

- 北斗通信数据容量	约32个汉字（1个汉字=2个数字=2个字母）

- ▲短报文发射成功率	≥99%

- 数据接口	USB v3.0

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：壹套

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。提供售后技术支持完成指挥机及用户机的数据获取用于二次开发。

三、不低于以下配置：

- 民用车载端1套；

- 手持北斗卫星接收机2套；

- 民用用户卡3张。

- 指挥版北斗通信设备 数量1台 总预算7万元

- 功能和技术参数

- ▲支持指挥机和用户机之间的地理位置信息及短报文信息交互

- 指挥机支持对下属用户端的监控及指挥

- 支持北斗短报文点对点通信

- 支持北斗短报文通播

- 标配管理后台软件，支持在线、离线地图

- 用户机（2套）：

- ▲RDSS技术指标：接收灵敏度	≤-127.6dBm，RDSS通信成功率	≥99%

- ▲RNSS 技术指标

BD2-B1捕获灵敏度	≤-145dBm，BD2-B1跟踪灵敏度	≤-160dBm，BD2-B1定位精度	≤5m（北斗增强：≤1m）

- 通讯端口	RS232串口

- 通讯协议	北斗标准协议/NMEA 0183

- ▲三防等级	IP67  防灰尘吸入

- ▲支持不低于200字节的短报文传输；

- ▲支持周期上报地理位置信息

- 指挥机（1套）：

- ▲接收信号门限功率	≤-127.6dBm

- 接收通道数	10个

- 短报文通信频率	默认60秒

- 定位误差	水平10m，高程10m（95%， PDOP≤4，重点区域）

- 测速精度	0.1m/s ，定位测速更新率	1Hz

- 通讯端口	1路 RS232串口(可升级成422、485接口)，1路网口

- 通讯协议	4.0协议和2.1协议

- 支持不低于200个用户机的指挥管理；

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：壹套

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。提供售后技术支持完成指挥机及用户机的数据获取用于二次开发。

不低于以下配置：

民用指挥机1套；

民用车载机2套；

民用用户卡3张。

- 移动工作站 数量2台 总预算4万元

- 功能和技术参数

1.显示器不小于14英寸，宽屏16:9,不低于1920*1080分辨率。

2.设备尺寸< 350*293*35mm

3.重量<2.2Kg

4.内存>= 16GB

5.硬盘>=1T SSD

6.处理器不低于第十代英特尔酷睿。

7.显卡性能不低于NVDIA*Quadro*P520专业图形显卡。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：伍台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：3年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机2台。

- 手术洗手池 数量2台  总预算4万元

一、功能和技术参数和配置要求

1.材料不锈钢304，长度≈220CM，宽度≈60CM，厚度≥0.1CM

2.每组洗手池配有感应龙头2个。

3.每组洗手池配有热水器一台。

4.需配有≈2米x1米防雾镜子。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	2台

- 便携式肺功能仪1台，总预算5万

- 功能和技术参数和配置要求

- 有ISO9001国际认证

- 有效期内的中国进口医疗器械注册证

- ▲流量传感器：双向数字涡轮式

- 直径：＜30 mm

- 流量范围：0-20 L/S

- 精 确 度：≤± 3%

- 气流阻力：＜0.7cmH20 L/S

- 容量：＞10 L

- 电源：220V/240，50HZ充电电池

- 操作按键：按键式操作

- 显 示 器：液晶彩色显示器

- ▲主机自带热敏式打印机

- 操作界面：全中文显示操作

- 肺功能测试软件：具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带USB接口，可连接打印机，打印测试报告。

- 打印：自带专用热敏式打印机，可以通过通用端口外接打印机进行打印。

- 升级功能：

- 在原肺测试仪主机上可升级气道阻力测试，只需平静正常呼吸30秒，可以得到测试结果。适合不能配合的病人测试，可测试黏性阻力和弹性阻力等等。

- 在原肺测试仪主机上可升级血氧饱和度

- 在原肺测试仪主机上可升级呼吸肌力测试

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机1台

- 便携式FeNO 1台，总预算5万

- 功能和技术参数和配置要求

1、可实时监测患者呼气流量

2、呼气流速范围	可选，模式至少4种，包含可自定义流速

3、呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测

4、可通过视频激励软件指导患者顺利完成检测

5、检测范围	0～3100ppb

6、呼气时间可选，包含成人模式/儿童模式/自定义模式等

7、可测定上呼吸道（鼻部一氧化氮浓度测定nNO）及下呼吸道（包括大气道FeNO、小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO）

8、分析时间≤70秒

9、仪器开机自动校准，也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准

10、自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性

11、误差≤±3ppb或±10%；

12、相对偏差CV应在10％内

13、线性 ＞0.98（0-1000ppb 范围内测量值与标准配气浓度的关联系数）

14、设备可有效过滤外界一氧化氮对检测干扰

15、主机系统软件集成数据管理软件和数据分析软件

16、数据管理软件可自动生成报告,并可查询调取历史数据

17、开机时可对主机、检测器、电脑的连接及运行状态进行自检

18、可存储检测数据并具备数据导出及备份功能，可随时查询患者历史数据

19、终身免费软件版本升级

20、视觉激励软件具备演示功能

21、呼出气一氧化氮检测仪主机有效期不小于5年/50000次

22、一氧化氮检测器有效期不小于3年，呼吸过滤器有效期不小于3年

23、NMPA二类医疗器械认证

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	1台

一氧化氮检测器	1套

呼吸过滤器	1个

一次性过滤器	1个

医疗电源	1个

USB连接线	1根

TPU软管	1根

闪存盘	1个

- 普通病床 数量3台  总预算0.9万元

一、功能和技术参数和配置要求

- 整体尺寸≈2100*1000*550mm

- 床栏为五栏折叠式铝合金护栏

- 静音轮带刹车

- 配备餐桌、输液架

- 整体颜色要和病房现有病床一致。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：3台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	3台

- 手术洗手池 数量2台  总预算4万元

一、功能和技术参数和配置要求

1.材料不锈钢304，长度≈220CM，宽度≈60CM，厚度≥0.1CM

2.每组洗手池配有感应龙头2个。

3.每组洗手池配有热水器一台。

4.需配有≈2米x1米防雾镜子。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	2台

- 负40度冰箱 数量1台  总预算1.5万元

一、功能和技术参数和配置要求

1.立式,90L左右, 外形尺寸：长580~620 mm；宽580~620 mm；高 850~900 mm；

2.温度范围 -10℃~-40℃,可调.

3.温度控制 采用微电脑控制，LED温度数字显示，便于观察；同时温度偏差范围小。 
4.具有故障报警功能(高低温报警、传感器故障报警)，断电记忆功能； 
5.开机延时保护功能。 
6.制冷系统 要求进口高效压缩机；

7.高密度保温层，保温效果良好；  
8.配备独立门锁扣（配备钥匙）；
9.采用抽屉设计，储藏物品更方便； 
10.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	1台

- 药品恒温阴凉柜 数量1台  总预算4万元

一、功能和技术参数和配置要求

1、容    积：﹥400L

2、温度范围：2~48℃

3、外形尺寸：长580~600 mm；宽660~700 mm；高 1750~1850 mm

4、▲产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

5、箱体内部具有重量轻、保温性能好等特点。便于随时观察箱体内部存放的物品。

6、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁（配备钥匙）功能，防止出现意外。

7、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

9、▲制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

10、采用压缩机要求运转平衡，噪音低，使用寿命长。

11、产品最好不占用多余空间。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	 1台

搁架     1个（根据阴凉柜实际情况配置）

- 尘埃粒子计数器   数量1台  总预算4万元

一、功能和技术参数和配置要求

1．采样流量 不小于28.3L/min ±5% （1 CFM）

2．粒径通道 有0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um 六个规格

3．激光光源 采用进口激光二极管

4．进口气泵需为国外知名品牌,连续工作稳定，耗能低,无噪音

5．误差范围：重复性相对误差 ≤10% 粒径分布误差 ≤±30%

6．自净时间：≤10min（10 分钟内计数连续 3 次为零，95%置信度）

7．采样时间：采样延时、采样点数、采样次数等数据客户可自行设定

8．数据内存容量：1--5000 组测量数据，可查询

9．计数模式：采用累计数

10．操作和数据显示：彩色触摸屏，内置式热敏打印机

11．供电：内置锂电池，电池充电时间≤10 小时, 使用时间≥ 4 小时

12．洁净度等级判定标准：ISO14644-1，GMP 动态，GMP 静态

13．外形尺寸：≈长 290 X 宽 260 X 高 280（mm） 材质 SUS304 不锈钢

14．总体要求：以最新版GMP要求或其他标准、规范的最高标准为准则。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机	1台

保护套盒 1个

- 多媒体教学系统2套，总预算11.2万

满足两间阶梯教室（每间容纳150人左右）的多媒体教学，包含具体设备如下，报价时需要精确到各项报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预估单价(万) | 预估总价(万) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 滑动式书写黑板 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 3 | 多媒体讲台 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 4 | 多媒体音响系统 | 2 | 2 | 4 |

  - 投影仪

一.功能和技术参数

- 满足多媒体教学，保证清晰画质，设备工作稳定

- 安装方式：吊装投射；

- 亮度≥6500流明；

- 标准分辨率≥1024×768dpi；

- 对比度≥（10000：1 ）；

- 光源功率≥300W；

- 投影幕布（长*高）≥2*1.5(米)，具体尺寸依据医院最终要求为准；

- 采用高品质管状电机，升降顺滑，安全耐用，电机使用寿命≥20000小时；

- 在纳米柔性表面涂有光学图层，有效吸收环境光同时提高画面对比度，兼容2D/3D/4K高清投影；

- 镜头垂直位移：±40%，水平位移±10%

- 依据医院要求，安装到指定位置

- 质保期内维修响应≤4小时，到场时间≤48小时。

二.采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：外贸

3.整机保修≥2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.交货期：中标后 10 日内。

6.提供设备所需耗材明细

三.不低于以下配置：

主机     2

投影幕布 2

支架     2

电源线   2

VGA电缆线 2

遥控器   2

电池     2

  - 滑动式书写黑板

一.功能和技术参数

- 尺寸单块（长*高）≥2*1.2(米)，具体尺寸依据医院最终要求为准；

- 铝合金边框，做工细腻无凹凸无锐角；

- 加厚树脂面板，使用寿命长；

- 轨道与外框一体化设计，内置轨道，外有护板，凸式轨道，凹式滑轮；

- 高强度传动装置：链条齿轮传动、钢丝绳 槽轮传动；

- 书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉；

- 依据医院要求，安装到指定位置

- 质保期内维修响应≤4小时，到场时间≤48小时。

二.采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：外贸

3.整机保修≥2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.交货期：中标后 10 日内。

6.提供设备所需耗材明细

三.不低于以下配置：

主机  2台

  - 多媒体讲台

一.功能和技术参数

- 桌体采用圆弧设计，讲台整体设计符合人体力学原理

- 桌体内部采用标准机柜设置，所有设备可整齐固定。

- 尺寸(长*宽*高)≥1.8*1*1.2(米)，具体尺寸依据医院最终要求为准；

- 依据医院要求，安装到指定位置；

- 质保期内维修响应≤4小时，到场时间≤48小时。

二.采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：外贸

3.整机保修≥2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.交货期：中标后 10 日内。

6.提供设备所需耗材明细

三.不低于以下配置：

主机  2台

  - 多媒体音响系统

一.功能和技术参数

- 箱体采用优质中密度纤维板材，结构牢固结实；

- 柱阵列式扬声器系统，声场覆盖范围宽；

- 小型会议音箱，专业压缩式接线柱；

- 音箱尺寸(长*宽*高)≥0.3*0.2*0.3 (米)

- 功放具有≥4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端；

- 功放 ECHO效果处理：混响延时、反馈、深度均独立调节；

- 无线话筒射频范围:726MHz-798MHz；

- 无线话筒采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，确保语音保真度高，声音清晰；

- 会议麦克风底座于挂杆链接牢固，保证语音输出稳定，抗干扰能力强；

- 头戴麦克风灵敏度：-43dB±2dB

- 额定频率范围：100Hz～18000Hz

- 连续声压级≥112 dB

- 最大声压级≥118 dB

- 依据医院要求，安装到指定位置

- 质保期内维修响应≤4小时，到场时间≤48小时。

二.采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：外贸

3.整机保修≥2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.交货期：中标后 10 日内。

6.提供设备所需耗材明细

三.不低于以下配置：

主机（功放） 2台

壁挂音响     8台

无线手持话筒 2台

头戴麦克风   2台

会议麦克风   2台

- 96孔板离心机1台，总预算0.5万

一、功能和技术参数

1. 可瞬时离心96孔板

2. 适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板
3. 时间范围：1-99s， 具有点动和定时两种操作模式

4. 转速：≥2500rpm，最大离心力：≥550 xg

5 升速时间：≤10s，降速时间：≤15s

6. 全盖95°打开。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：无

三、不低于以下配置

1. 仪器1台

2. 配套电源线

- 恒温金属浴1台，总预算0.8万

一、功能和技术参数

1.温度控制范围：-10℃-100℃

2.定时时间设置：0-99H, 0-99M, 0-99S

3.升温时间：≤25分钟（20℃-100℃）

4.控温精度：≤±0.5℃

5.显示精度：≤0.1℃

6.模块温度均匀性：≤±0.3 ℃

7.孔径：0.2ml/1.5ml/2.0ml 离心管

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：1套

2. 贸易方式：内贸

3. 整机保修：2年

4.人员培训要求：无

三、不低于以下配置

主机1台

- 电动连续分液器2台，总预算2万

一、功能和技术参数

1. 一次吸液可以进行至少100次的分液操作

2. 分液体积：1µL-50mL

3. 可进行吸液和放液速度的编程

4. 外置活塞式系统，不受液体属性和大部分移液误差影响，有效防止气溶胶污染

5. 可拆卸、可高压灭菌

6. 彩色液晶屏显示

7. 人体工程学单按钮脱卸

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：2支

- 贸易方式：内贸

- 保修：2年

- 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 加样分液器

2. 充电电源

- 小型制冰机1台，总预算0.6万

一、功能和技术参数

- 制冰容量10-15kg/24h

- 性能稳定，噪音低

- 冷凝方式：风冷

- 进水方式: 接入桶装水， 接入自来水， 手动注水

- 结构工艺：一体式

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1套

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

制冰机1台

- 样本运输箱6台，总预算0.6万

一、功能和技术参数

1. B类生物安全运输箱

2. 带有蓄冷冰盒

3. 一次可运送样本量＞30个

4. 坚固型把手，双手可抬，不锈钢铰链

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：6个

2. 贸易方式：内贸

3. 保修：2年

4. 人员培训要求：免费提供使用人员维护保养培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

三、不低于以下配置

1. 运输箱1个

2. 储冷冰盒≥2个

- 快速湿转仪1台，总预算6万

一、功能和技术参数

1.  10分钟内完成WB蛋白转膜

2. 大蛋白和小蛋白都适用

3.  PVDF膜和NC膜都适用

4. 双通道，至少一次同时操作2张膜

- 程序编辑：可根据实际需求实现大小分子量蛋白的高效转膜

二、采购数量及其它要求

1. 采购数量：1套

2. 贸易方式：内贸

3. 整机保修：2年

4. 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置

湿转仪1台

配套转膜夹等

- 自动染脱色仪1台，总预算6.5万

一、功能和技术参数

1. 12分钟内可以实现整个染脱色操作（固定-染色-脱色三步反应）

2. 工作温度：15-40℃

3. 可以在仪器上配置染色液和脱色液，仪器可自动进液、排液

4. 数控模块：液晶显示、触摸按键及LED灯

5. 可适用于聚丙烯酰胺凝胶的蛋白快速考马斯亮蓝染脱色

二、采购数量及其它要求

1.  采购数量：1套

2.  贸易方式：内贸

3.  整机保修：2年

4.  人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

蛋白染色仪1台

配套试剂桶、凝胶固定夹等1套

- 全自动蛋白印迹系统1台，总预算4万

一、功能和技术参数

1.实验时间：1.5-5hrs或过夜

2.通量：可同时做两张膜

3.灵敏度可通过程序调整优化

4.程序编辑：可进行封闭、抗体孵育、清洗等程序设置

5.数控模块：有液晶显示、触摸按键及 LED 灯

6.适用范围：适用于蛋白印迹实验

7.工作温度：4-40℃

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1套

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

全自动蛋白印迹系统1套

清洗槽1个

- 培养箱2台，总预算2万

一、功能和技术参数

1.镜面不锈钢内胆，箱内为四角半圆弧，箱内搁板间距可调

2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能

3.具有双重门结构，内门为全钢化玻璃门

4.模块式制冷装置，配置延时启动，具有高、低压力多重保护

5.温度温控范围：5-50℃；温度波动：≤±0.5℃，温度分辨率：≤0.1℃

6.有效容积＞200L

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

1. 培养箱1台

2. 配套电源线

- 电子比浊仪1台，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.读数范围：0.0到4.0 McFarland

2.存储测量值：≥10次

3.若1min内未插入试管，比浊仪可以自动关闭

4.可进行连续测量，无需为每次测量时按键

5.测量精度≤0.01McFarland

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

主机1台

- 移液器1套，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.  单道可调量程

2.  最大量程：2.5μL、10μL、100μL、200μL、1000μL各一支

3.  量程设定单手可调，快速简单，操作过程中随时可观察到量程的数值

4.  调节量程可固定防动

5.  具备良好的抗腐蚀性，可防止样本交叉污染

- 可整支高温高压及紫外线灭菌

- 人体工程学设计，重量轻，减少操作用力

- 安装脱卸吸头省力设计

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：5支（一套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：无

三、不低于以下配置

移液器一套

- 生物组织烤片机1台，总预算0.5万

一、功能和技术参数

1.室温~90℃可调，自动恒温

2.分别显示实测温度和设置温度

3.具有记忆功能，运行后自动保留设置温度

4.耐腐抗磨

5.温度控制处于失控或损坏时，能自动切断加热并报警提示

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

主机1台

- 瓶口分液器3台，总预算1.5万

一、功能和技术参数

1.阶梯式量程设计，体积范围为0.5-5ml

2.最小分量0.1ml，带安全阀

3.可整体置于121℃高温高压消毒

4.耐强酸强碱，耐压耐温

5.清晰的容量调节，便于读数

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：3个

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

分液器一个

- 药敏纸片分配器6台，总预算3万

一、功能和技术参数

1.孔数：≥6孔，适用于90mm培养皿

2.方便调节式基底环

3.转撤锁闭器系统可指示药筒排空情况

4.可密封的储存容器含干燥剂

5.纸片精密定位，平均分布于圆环上

6.可以使纸片牢固固定于琼脂表面，实现最优扩散

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：6个

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

药敏纸片分配器1个

- 立式压力蒸汽灭菌器2台，总预算6万

一、功能和技术参数

1. 容量：≥50L

2. 温度设定：50-126℃，时间设定范围：0-999min

3. 可自动排放冷空气

4. 安全配置：锁盖联动装置、超温过压保护系统、防干烧断水保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置

5. 安全联锁装置：确保锅内有压力时，联锁装置自动锁紧锅盖，避免造成事故

6. 预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌

7. 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训

三、不低于以下配置

灭菌器主机

配套电源线