# 附件一 设备采购会议设备清单、技术及商务要求

一、设备采购会议设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项总额 （万元） | 会议编号 | 会议时间 2024.1.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1 | 0.90 | XJ20231238 | 9:00 |
| 2 | 生物安全柜 | 10 | 10.00 | XJ20231240 | 9:10 |
| 3 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 | 1.50 | XJ20231243 | 9:20 |
| 4 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 2 | 10.00 | XJ20231237 | 9:30 |
| 5 | 手持式可视喉镜 | 1 | 3.00 | XJ20231241 | 9:40 |
| 6 | 无创呼吸机 | 1 | 12.00 | XJ20231242 | 9:50 |
| 7 | 医用电动床 | 15 | 19.50 | XJ2024008 | 10:00 |
| 8 | 活度计 | 1 | 12.00 | XJ20220831 | 10:10 |
| 9 | 石膏锯 | 1 | 14.00 | XJ2024009 | 10:20 |

二、商务要求（适用于所有设备）

1.交货地点：上海长海医院指定地点。

2.投标人参加采购会提供的书面资料应按照本公告附件二“采购文件模板”的内容编制，投标人应严格遵守、落实响应文件的内容。

3.中标方应保证合同设备是全新、未曾使用过的、近期生产的，其质量、规格及技术特点符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4.中标方应向招标人提供产品使用及原理培训服务，培训者应为设备生产厂家技术人员或有资质的技术人员。

5.中标方应在合同签署完毕后，配合完成医院信息系统的录入。

- 技术要求

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ20231238

- 项目名称：台式离心机

- 预算金额：0.9万元

- 数量：1

- 质保期（保修期限）：≥3年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行。

- 经费来源：医院经费

- 功能及技术参数

- 可配多款管架、适配器，一次性至少可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管。

- 微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。

3、自动计算及设置离心力RCF值。

4、采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

5、全钢制外壳，安全可靠。

6、倒计时时间小于一分钟以秒显示。

7、电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠。

三、培训、售后服务要求

- 按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 整机保修≥三年。

四、配置清单

1.主机1台

2.采血管离心适配器1套.

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ20231240

- 项目名称：生物安全柜

- 预算金额：10万元

- 数量：10

- 质保期（保修期限）：≥3年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行。

- 经费来源：医院经费

- 功能及技术参数

1.气流模式：30%外排，70%循环。

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s。

3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% 。

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。

5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性。

6.风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动。

7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速。

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数。

9. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态。

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警。

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。

14、具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。

15. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105。

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏。

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制。

20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能。

21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。

23.噪音≤65分贝。

24.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm。

25.生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485认证和ISO9001认证

26.产品通过NMPA医疗器械注册证。

三、培训、售后服务要求

- 按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 整机保修≥三年。

四、配置清单

1. 主机10台

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ20231243

- 项目名称：医用冷藏冷冻冰箱

- 预算金额：1.5万

- 数量：1

- 质保期（保修期限）：≥3年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行

- 经费来源：医院经费

二、功能及技术参数

- 样式：上下双门、立式，冷藏室及冷冻室门可独立关闭。

- 有效容积≥250L。

- 前后4个万向脚轮和前2个调整脚设计，移动固定方便。

- 箱体配锁，确保存放安全，可选配外挂锁。

- 冷藏温度：2℃～8℃，冷冻温度：-10℃～-25℃可调。

- 数码温度屏，可显示箱内温度，显示精度0.1℃。可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-25℃可调。

- 标配USB接口，可导出温度记录。

- 具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能。

- 箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

- 冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

- 标配2个测试孔，方便测试箱内温度。

三、培训、售后服务要求

- 按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 整机保修三年。

四、配置清单

主机 1台

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231237

2、项目名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪

4、预算金额：10万

5、数量：2台

6、质保期（保修期限）：≥5年

7、交货期限：合同签订后30天内

8、付款方式：按合同执行。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

- 屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。支持1键旋钮、4按键操纵全功能。

- ▲通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。

- ▲具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1%。氧浓度监测无需使用氧电池等耗材。

- 具备高流量氧疗模式，2~80L/min流量可选。

- 具备容量保证功能，目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

- 最大流速可达210L/min，具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达90L/min。

- 机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。

- 具备自动灵敏度技术和手动灵敏度技术。

- 触发、撤换灵敏度3档可调。

- 具备触发窗锁定功能，可选择“关闭”或“0.3-1.5S”。

- 具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2~4.0秒，自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。

- 外接测压软管，可采集面罩端压力。

- 配备后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。

- ▲压力设置范围：

  - 吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

  - 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

  - 持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

- 吸气时间设置范围：0.2秒~4.0秒。

- 后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。

- 爬坡时间设置范围：0-60分钟可调。

- 爬坡压力设置范围：CPAP模式下：4cmH2O -CPAP，其他模式下：4cmH2O~25cm H2O。

- 具备压力释放技术，3档可调。

- 升压档设置范围：1-6档可调。

- 治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

- 屏幕亮度可调

- 可显示当前触发方式和自主触发率。

- 实时监测数据：氧浓度、氧源压力、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。

- 具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。

- 具备开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、漏气检测。

- 报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、未供应氧气报警、氧气压力供应过高报警、氧气压力供应过低报警、压力管道脱落、涡轮故障报警、氧气压力传感器故障报警、空气流量传感器故障报警。

- 窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

- 管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

- 配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。

- 独立湿化器，彩色大屏，屏幕尺寸90*70mm, 温度7档可调，流量范围10L/min-120L/min。湿化器具有水位报警功能，防火等级V-0.

- 呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。

- 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。

三、培训、售后服务要求

1、实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

2、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

3、 维修响应：响应时间2小时， 24小时内解决故障，如无法解决公司应提供备用机。

四、配置清单（单台配置）

1	主机	1	台

2	使用说明书	1	本

3	快速操作指南	1	份

4	保修证/合格证	1	份

5	呼吸面罩	1	套

6	电源线	1	根

7	高压氧接头	1	个

8	空气高效过滤器	3	个

9	加温呼吸管路	5	套

10	患者界面	5	套

11	氧气连接管	1	根

12	移动台车	1	台

- 项目基本情况

- 使用科室：XJ20231241

- 项目名称：手持式可视喉镜

- 预算金额：3万元

- 数量：1台

- 质保期（保修期限）：≥5年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行

- 功能及技术参数

- ▲显示屏：高清液晶显示屏≥3.5英寸；显示屏旋转角度上下0～180度，左右0～360度旋转；摄像头像素：高清≥100万像素，1显示屏电量显示，随时查看设备使用状态，亮度明暗可自动调节。

- 主机材质：机身握柄材质，高分子（ABS+PC）材料和锌合金，使用轻便，符合人体工程设计，易于麻醉医生抓握。

- 主机：一体式机身，无需拆卸使用，连接处可反复消毒

- 景深：3mm～100mm，开机时间：≤5秒即开即用

- 整机尺寸：≤230mm*90mm*120mm

- 照度：≥150Lux；鉴别率：≥2.8LP/m；视场角：≥65°；分辨率：≥640*480；整机重量：≤285g

- ▲具备录像与一键拍照功能，可用于回顾操作过程，方便临床演示和教学；支持图片和视频储存和导出，具备图像1.5倍和2倍放大功能。

- 设置功能：具备时间、日期及语言设置，一键格式化功能，快速清理数据。

- 超薄叶片，可适用于困难气道插管，叶片材质：防雾设计，前段磨砂材质，防止炫光，即拆即用，成像效果清晰；叶片厚度：＜14mm;叶片型号：五种型号规格可选;工作时间：电池充满电连续使用时间≥250分钟；叶片配置双卡扣设计，防止使用过程中意外滑脱。

- 图像显示，方便使用者实时观察喉部、会厌部操作情况；

- 电池：内置锂电池，短路保护、过电保护、过冲保护和过温保护；电池使用寿命≥五年

- 产品储存：数据存储：≥16GB；储存温度：10~40℃，相对湿度15~90%

- 培训、售后服务要求

- 设备根据使用方要求安装培训。

- 设备质保期：质保期≥5年，提供终身维修服务。

- 维修响应时间：报故障后2小时内响应，维修服务人员12小时内上门。

- 配置清单

- 主机    1台

- 数据线  1套

- 说明书  1套

- 投标人所投产品若需使用专用耗材、试剂（专用是指必须使用特定品牌、特定型号耗材试剂 ），应在投标时列出专用耗材、试剂的价格、规格等信息，在设备使用寿命期内，按中标价提供专用耗材、试剂。若不需要专用耗材、试剂，应写明“不需要专用耗材、试剂”

专用耗材：一次性使用喉镜叶片

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231242

2、项目名称：无创呼吸机

4、预算金额：12万

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：≥5年

7、交货期限：合同签订后30天内

8、付款方式：按合同执行。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

▲1	通气模式：CPAP、S、S/T、T、APCV、TVV-T、TVV-ST、TVV-APCV 、Hi-Flow

2	压力范围：IPAP 4-40 cmH2O，EPAP 4-25 cmH20，PS 0-36 cmH2O，CPAP 4-25 cmH2O

3	呼吸频率：4~60 bpm

▲4	电机提供最大流速：≥280L/min

5	吸气时间（Ti）：0.2-4s

6	吸气时间窗控制：Ti Max：0.2-4.0 sec； Ti Min：0.2-TiMax sec

7	吸气上升时间：100-600 ms（100ms一增量）

8	延时升压：0-60分钟

9	吸气灵敏度调节：1-6档可调（1档最灵敏）

10	呼气敏感度调节：1-6档可调 （1档最灵敏）

11	目标潮气量（TVV）：200-2000ml

▲12	具备高压氧和低压氧接口，氧气浓度调节范围：21%-100%

13  气道阻力(R)：0-100cmH2O/L/S

14  肺弹性(E)：0-100ml/cmH2O

15	Hi-Flow模式流量：5-80L/min

16	屏幕监测：≥12.1英寸彩色触摸屏，模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、分钟通气量监测、吸气比例I/T监测；

多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，容量-时间波形。

17	监测参数（至少包含下列范围）：

17.1	分钟通气量：0-100L/min

17.2	潮气量：0，30-3000ml

17.3	吸气比例：0-90%

17.4	呼吸频率：0-120bpm

17.5	漏气量：0-200L/min

17.6	吸气峰压：0-50cmH2O

18	报警设置：高压/低压报警、高漏气量/低漏气量报警、窒息报警、低分钟通气量报警、呼吸频率过高/过低报警、高/低潮气量报警、高于/低于目标潮气量报警

19	内置电池使用时间：4h

三、培训、售后服务要求

1、实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

2、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

3、 维修响应：响应时间2小时， 24小时内解决故障，如无法解决公司应提供备用机。

四、配置清单（单台配置）

1	主机	1个

2	台车	1个

3	湿化器（含水管和加热底座）	1套

4	呼吸管路及面罩	1套

5	空气过滤膜	1片

6	电源适配器	1套

7	低压氧接头	1个

8	高压氧气管	1根

9	说明书	1本

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ2024008

2、项目名称：医用电动床

4、预算金额：19.5万元

5、数量：15台

6、质保期（保修期限）：≥2年

7、交货期限：合同签订后30天内

8、付款方式：按合同执行

9、经费来源：医院经费

二、功能及技术要求：

1、规格: 床板长1950mm±10mm，全长 2140mm±10mm；床板宽 830mm±10mm，全宽 1000mm±10mm(护栏竖起时)：高低升降范围 450-770mm(床板到地面的高度)，便于出入监护室转运病人。

2、床面板为冷轧钢板一次性冲孔成型，无焊缝，需一次性成型，每块床面板设计有5个≥65mmX30mm透气孔，床板侧边均配有塑料包边。床体前后左右均有两个塑料卡扣。床面板侧边焊接8个束腹带绑定装置。脚侧的面板带有上升提拉把手。床底部框架由方管焊接而成。

3、整床采用静电喷塑工艺。

4、基本功能：体位调节功能

背部升降 0-70°

膝部升降 0-25°

高低升降 450-770mm

整体倾斜≥12°

脚板抬升≤23°

背膝联动

电动 CPR 功能

手用CPR功能

5、床头尾板，可拆卿式床头、床尾板，采用全新PP树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置；

6、护栏：新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上，可随床体的功能同时作用，护栏的上部呈易于握持的形状；护栏高度足够高，离床板距离≥350mm

7、安全护栏，当护栏内部受内时无法打开，可从外部向内部压，方可打开；

8、前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度以及前后倾斜角度的变化，头端护栏外侧具有滚珠角度指示器，角度指示器滚珠使用非金属抗磁材料，指示背板倾斜角度在 30 度处特别标注(提供照片证明)

9、前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态；

10、前侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。

11、控制器：

A 患者控制器：设在护栏内侧可以操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。B 医护人员控制器：护栏外侧设有医护人员控制器，医护人员控制器可操作病床所有功

能，也可通过手持操作器控制病床所有功能。

12、背部床板两侧均设置手动 CPR 装置1套：

13、具有独立的紧急停止按钮，独立于操作面板，位于床体侧面中部床板下方，急停按钮按压即可停止所有操作，按钮直径≥4 cm

14、电机：采用优质电机。床体侧边一侧设有紧急停止开关，可紧急断电停止电机的一切操作。

15、床板两侧各设置引流袋及附属挂钩 2个；

16、脚轮：采用直径125mm的双面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装

置；双面全封闭设计防静电、耐酸性、静音、防缠绕；

17、安全载重：≥230KG。

三、售后服务，保修及其他要求

1.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

2.如有产品问题12小时内响应，24小时抵达现场。

四、配置清单（单台）

1、冷轧钢喷涂床架 1台

2、分体式升降护栏 4片

3、数值头尾板（吹塑成型、可拆卸） 1套

4、专业医用电机（TIMOTION） 4只

5、电动及手动CPR装置 1套

6、护士控制面板、患者控制面板 2套

7、手持控制器  1套

8、急停开关  1个

9、医用双面脚轮 4只

10、中控刹车系统 1套

11、床垫止滑器 8个

12、床侧引流袋挂钩 4个

13、标准输液架插孔 4个

14、蓄电池 1套

15、防撞轮 4个

16、输液架 1根

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20220832

2、项目名称：活度计

4、预算金额：12.0万

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：≥5年

7、交货期限：合同签订后30天内

8、付款方式：设备验收合格后支付合同金额的95%，一年后支付合同金额的5%。

9、经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

1、功能

核医学用于测量放射性核素药物的专用活度计，需有USB和RS232端口，可连接USB打印机、SD闪存卡和远程显示。具有自动本底扣除、自动调零、内置质量控制、系统测试程序和菜单分析程序的功能

2、技术参数

电离室类型∶薄壁深井型

填充气体∶12个大气压的超纯氩

测量范围类型∶自动测距

活动∶最大250 GBq （6 Ci）

分辨率∶最大0.1 μCi （0.01 MBq）

显示屏类型∶8VGA彩色液晶触摸屏显示器

格式∶直读 Bq/Ci Bq/Ci 单位显示可选

显示值∶核素名称（符号，质量数）

校准数精度∶优于±2%

线性度∶士2%

响应时间∶在2秒，4至 16秒（非常低的活性样品）

偏置电压∶500V+

测量重复性24小时内 ±1%，在此期间连续地校准所有的时间的总体精度

测试：

·诊断：计划全面测试，系统存储器
·日报：自动调零，自动背景调整，数据检查，准确性和一致性，电压测试
·增强：线性，几何，条形QC

核数据：

·核素键：28个可编程键
·系统内存：超过80核素（CAL数量和半衰期）

标准源数据：

·系统内存：CO57，钴60，钡133，铯137的标准源

钼-99测定：
·方法：滤罐或CAPMAC
·测量值：Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率

PC端口：RS-232和USB

兼容性：标准核医学管理系统

三、培训、售后服务要求

1、实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

2、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

打印机         1台

主机           1台

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ2024009

2、项目名称：电动石膏锯

4、预算金额： 14万

5、数量：1套

6、质保期（保修期限）：：≥5年（原厂及供应商签字盖章）

7、交货期限：30天内

8、付款方式：按合同执行。

9、经费来源：医院设备费。

二、功能及技术参数

一、主要技术性能要求

2.1 石膏锯

2.1.1  交流电230V，50HZ，输入电流0.75A

2.1.2  电源线长＞3m；

▲2.1.3  控制模式：具备标准、高速双速模式

2.1.4  转速：标准模式 ≥10700CPM，高速模式 ≥15900CPM

2.1.5  整体重量 ≤1.3KG

2.1.6  整体长 ≤26cm，高≤8cm

2.1.7  切割轨迹 ＞3mm宽

2.1.8  切割面最高耐温 ≥48℃

2.2 锯片

▲2.2.1  可选锯片≥三种

2.2.2  离子渗氮材质锯片：具备切割合成或塑料材质

2.2.3   不锈钢材质锯片：具备切割石膏材质

2.2.4   钛质锯片：具备切割高硬度合成材质

三、培训、售后服务要求

1、实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

2、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

四、配置清单

1. 石膏锯1 把

- 离子渗氮质锯片（切割合成或塑料材质）10片

3.不锈钢质锯片（ 切割石膏材质）10片

4.卸载锯片工具1个