# 附件一 设备采购会议设备清单、技术及商务要求

一、设备采购会议设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项总额 （万元） | 会议编号 | 会议时间 2024.1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风淋系统 | 1 | 4.00 | XJ20231215 | 9:20 |
| 2 | 电子视频软镜 | 1 | 10.00 | XJ20231235 | 9:30 |
| 3 | 医用冷藏箱 | 1 | 2.40 | XJ2024002 | 9:40 |
| 4 | 呼吸管路消毒机 | 1 | 15.00 | XJ2024004 | 9:50 |
| 5 | 食品安全快速检测箱 | 1 | 2.00 | XJ2024005 | 10:00 |
| 6 | 水质安全理化快速检测箱 | 1 | 1.50 | XJ2024006 | 10:10 |
| 7 | 水质微生物检测箱 | 1 | 0.80 | XJ2024007 | 10:20 |
| 8 | 全自动雾化空气消毒器 | 3 | 0.75 | XJ20231239 | 10:30 |
| 9 | 除颤仪 | 1 | 8.00 | XJ20231233 | 10:40 |
| 10 | 输液泵 | 4 | 7.20 | XJ20231228 | 10:50 |
| 11 | 微量注射泵 | 12 | 5.40 | XJ20231229 | 11:00 |
| 12 | 心电监护仪 | 6 | 15.00 | XJ20231230 | 11:10 |

二、商务要求（适用于所有设备）

1.交货地点：上海长海医院指定地点。

2.投标人参加采购会提供的书面资料应按照本公告附件二“采购文件模板”的内容编制，投标人应严格遵守、落实响应文件的内容。

3.中标方应保证合同设备是全新、未曾使用过的、近期生产的，其质量、规格及技术特点符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4.中标方应向招标人提供产品使用及原理培训服务，培训者应为设备生产厂家技术人员或有资质的技术人员。

5.中标方应在合同签署完毕后，配合完成医院信息系统的录入。

- 技术要求

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231215

2、项目名称：风淋系统

3、预算金额：4万

4、数量： 1台

5、质保期（保修期限）：≥2年

6、交货期限：合同签订后30天内

7、付款方式：按合同条款执行

二、功能及技术参数

1.外径107cm±5cm。

2.内径100cm±5cm。

3.材质：不锈钢。

4.门：双门电子互锁，自动闭门。

5.喷嘴：初效G2 ≥1个，高效H2≥1个， 喷嘴≥8个。

6.过滤效率：≥99.99%（含0.5μm尘粒）

7.风机：≥0.55W/台，2800m³/h

8.风速：≥22m/s

9.吹淋时间：0-99s，可选

100.控制系统：感应吹淋系统

三、培训、售后服务要求

免费提供相应的技术及使用培训，使操作使用人员熟练规范使用操作设备。

四、配置清单

- 主机1台

- 喷嘴≥8个

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231235

2、项目名称：电子支气管镜

5、预算金额：10万

6、数量：1套

7、质保期（保修期限）：≥5年

8、交货期限：30天内

9、付款方式：按合同执行

二、功能及技术参数

显示屏：≥12.1寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率:≥1280*800

电子CMOS成像技术，工作软管通过光缆导光、图像传输不含导像导光纤维

具备≥16G内存，支持同步视频输出功能

具有一键拍照功能和录像功能

支持多点触控，含白平衡、拍照、录像、图像冻结、回放等功能

内置可充电式锂电子电池，电池容量≥10000mAH，连续工作时间≥2小时

视场角：≥100°，能提供大范围、清晰明亮的图像

功耗＜10W

输出接口：HDMI&USB输出接口

镜头景深：3mm-100mm，允差±10%

光照度：≥1500LUX  色温≥8000K

显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料，材质轻盈、耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，镜体可浸泡消毒

报警功能：电池电量低、操作手柄未连接等

手柄IP等级：IPX7

▲工作管有效长度：580mm±30mm，外径3.8mm±2mm，搭配2.6mm±2mm内通道

前端弯曲角度：向上弯曲≥180°、向下弯曲≥180°

三、培训、售后服务要求

1 设备质保期：质保期≥5年，提供终身维修服务。

2 维修响应时间：报故障后2小时内响应，维修服务人员6小时内上门。

四、配置清单

主机×1

测漏仪×1

临床认为的必要配件× 1

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ2024002

2、项目名称：医用冷藏箱

3、预算金额：2.4万元

4、数量：1

5、质保期（保修期限）：≥3年

6、交货期限：合同签订后30天内

7、付款方式：按合同执行

二、功能及技术参数

1.样式：立式对开门

2.有效容积≥900L。

3.冰箱外部宽度≤1300mm，深度≤800mm，高度≥1900mm

4.自带万向轮，移动固定方便。

5.有锁扣，冰箱门可锁

6.内置精密温度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃。

7.风冷系统，温度均匀。

8.数码温度屏，可显示箱内温度，显示精度0.1℃。

9.标配USB接口，可导出温度记录。

10.具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等报警功能。

11.箱内顶部有照明系统。

12.自动除霜功能。

13.冷凝水自动蒸发功能。

14.标配至少1个测试孔，方便测试箱内温度。

三、培训、售后服务要求

1.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

2.整机保修三年。

四、配置清单

主机1台

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ2024004

- 项目名称：呼吸机回路消毒机

- 预算金额：15万

- 数量：1台

- 质保期（保修期限）：≥5年（原厂及供应商签字盖章）

- 交货期限：签订合同后30天内

- 付款方式：按合同执行

- 经费来源：负压病房专项经费

二、功能及技术参数

1、采用臭氧、过氧化氢或复合醇（复合醇和过氧化氢出厂二选一，）对麻醉机呼吸机回路表面进行消毒灭菌。

2、安全及防护要求：产品符合GB9706.1-2007

3、电磁兼容要求：产品符合YY0505-2012

4、采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能,排放浓度最高 0.04mg/m³。

（满足 WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范）

5、工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。

麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

呼吸机程序模式：30min消毒灭菌、10min干燥

手动模式：10min雾化、10min干燥（10～60min 可选，步进值 10min）

6、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。

7、消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。达到无死角，无残留的消毒效果。

8、▲高压部分使用臭氧消毒系统，使用高流速、大压力的加压气体，快速充满医疗器械内部后被快速吸出、清理，实现呼吸机双进气端、整体内部回路、吸气端、呼气端无死角，无残留的消毒过程。避免了氮氧化物对机器内部的腐蚀与残留，排放浓度最高0.04mg/m³。（提供专利证书和检测报告）。

9、供气和排气速度：3～5 升/分钟。

10、输入臭氧浓度（mg/m3）：≥220(提供检验报告；具备臭氧消毒专利)

11、H2O2浓度：12%或复合醇复方消毒液

12、雾化量：0.2～0.5 ml/min。

13、消毒级别和效果：

1）过氧化氢、臭氧枯草杆菌黑色变种芽孢四代,平均杀灭对数值≥3.0

2）复合醇枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0

3）复合醇消毒完成后回路内无任何腐蚀

4）稳定性试验：符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T38499-2020要求；PH值测定：经检测，麻醉呼吸回路消毒系统配套使用的消毒剂PH值均值为5.46

5）1、人类冠状病毒 灭活对数值均＞4.00；

2、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值分别为＞6.43，＞6.18，＞6.38；

3、对黑曲霉菌、白色念珠菌杀灭对数值分别为＞5.26，＞5.11；

4、对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值≥4.00。

5、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值＞4.00

14、报警功能：

1）温度双循环控制系统，具有超温报警提示功能。

2）温度控制功能：≤55°C；超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。

15、消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染。

16、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

17、消毒记录：消毒结束后，可查询消毒次数，可追溯消毒记录，具备追溯打印功能。

18、臭氧浓度的自检及报警功能：消毒过程中，动态、实时监测消毒机内部产

生的臭氧浓度，无效消毒时自动报警。

19、人机对话模式：≥5.6寸触摸液晶显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

20、雾化方式：压缩式雾化，免日常维护，无药物残留量，提高药物利用率。

21、消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳

定性，有效延长消毒机使用寿命。

22、具备自动加液功能免去每次手动加液的繁琐

23、国内外各种品牌及型号麻醉机和呼吸机消毒。

24、其他：报警声响≥55dB、电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率≤100W。

三、培训、售后服务要求

- 实操培训直至临床一线人员熟练操作，并认可设备性能后方可验收

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 维修响应：响应时间4小时， 48小时内解决故障，终身维修。

四、配置清单

1、主机   1台

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ2024005

- 项目名称：食品安全快速检测箱

- 预算金额：2万

- 数量：1台

- 质保期（保修期限）：≥2年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行。

- 经费来源：疾控体系建设与传染病防控专项经费

二、功能及技术参数

- 功能：检测项目包括农药残留、毒鼠强、敌鼠钠盐、鼠药安妥、氟乙酰胺、鼠药磷化锌、吊白块、乌洛托品甲醛、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、锑、铋、汞、银化物、砷速测、氰化物、食用油酸价、过氧化值、生熟豆浆、有毒豆角、甲醛定性、甲醛半定量、工业碱、双氧水、二氧化硫、水溶性非食用色素、食用油过氧化值、酸价、矿物油餐、劣质食用油鉴别、硼砂和硼酸、注水肉、双氧水、苏丹红、注水肉、瘦肉精、二氧化硫、畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备、电导仪、蜂蜜比重计、牛乳掺水、牛乳新鲜度、乳品中蛋白质、三聚氰胺、面粉增白剂、大米中石蜡/矿物油、余氯、二氧化氯、消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm、消毒液氯浓度试纸 50～2000ppm、餐饮具与食物加工器具洁净度、等多项检测指标。▲

- 采用全金属铝材料制造，型带拉杆，内部可放置三个工具盒，箱体后置双轮，边侧有提手。

- 包括基本试验器皿，配套小工具实验耗材，如微型电子天平、多功能剪刀、镊子、小刀、试管架、比色管、试管、量筒、塑料杯、PH试纸、记号笔、定性滤纸、样品杯、提取罐、一次性塑料手套、口罩、药勺、移液器、移液头、塑料离心管、附件盒、微型电子锅等前处量小设备。▲

- 农药残留速测仪（10通道）：标准反应时间≤10分钟；标准显色时间≤3分钟；标准反应温度38℃；显色时间可调节0~99分钟；反应时间可调节0~99分钟；温度可调范围25~50℃。

- 农药速测卡：灵敏度敌敌畏、敌百虫≤0.03mg/kg。

- 毒鼠强速测试剂盒≤2µg/mL

- 毒鼠强速测管：灵敏度≤2µg/mL

- 敌鼠钠盐速测包：灵敏度≤100µg/mL

- 安妥检测试纸 （鼠药）：最低检出限为0.02mg/g

- 氟乙酰胺速测试剂盒：灵敏度≤50µg/mL

- 氟乙酰胺速测管：灵敏度≤10µg/mL

- 鼠药磷化锌筛查液：初筛  嗅觉法

- 亚硝酸盐速测管：色阶：0.05～5.0 mg/L

- 亚硝酸盐对照液：灵敏度1mg/ml*2ml

- 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂：检出限砷10µg,汞100µg

- 砷速测盒：灵敏度≤0.01mg/L

- 砷对照液：灵敏度1mg/ml*2ml

- 氰化物检测装置：检氰管与三角瓶

- 氰化物检测试剂包：灵敏度≤0.2mg/kg

- 氰化物对照液：灵敏度50ug/ml*2ml

- 食用油酸价、过氧化值速测试纸：灵敏度≤酸价试纸（测试范围0～5.0 mg KOH/g），过氧化值试纸（测试范围0～50meq/kg）

- 矿物油鉴别试剂：最低检出浓度9%

- 劣质食用油鉴别速测包：极性组分>27%

- 生熟豆浆速测试剂：10%生豆粉

- 有毒豆角速测试剂盒：参照生豆角

- 甲醛定性速测管（用于水发产品）：灵敏度≤5mg/kg

- 甲醛半定量速测管（用于各类食品）：灵敏度≤0.25mg/kg

- 甲醛对照溶液：3.7%～4.0%*2ml

- 工业碱速测包（用于水发产品）：pH值＞8的水溶液

- 工业碱对照液：140mg/ml*2ml

- 双氧水速测试剂包（用于水发产品）：灵敏度≤5mg/L

- 二氧化硫速测管(比色法)：灵敏度≤5mg/kg

- 二氧化硫对照物：2g/瓶

- 吊白块甲醛速测管：灵敏度≤0.25mg/kg

- 乌洛托品甲醛速测管：灵敏度≤0.25mg/kg

- 苏丹红色素速测盒：灵敏度≤8 ug /ml

- 水溶性非食用色素快速筛查盒：吸附法 目视可见

- 硼砂和硼酸速测包色阶：0.5～100mg/kg

- 硼酸对照品：2g/瓶

- 注水肉检测试纸：灵敏度含水量超标＞77%

- 瘦肉精三联速测卡（克伦-莱克-沙丁）：灵敏度≤盐酸克伦特罗3μg/L莱克多巴胺3μg/L沙丁胺醇3μg/L

- 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备：笔式酸度计

- 纯净水、实验用水确定设备：笔式电导仪：灵敏度0～9990μS/cm

- 蜂蜜水分检测装置：蜂蜜比重计

- 牛乳掺水检测装置：乳稠计

- 牛乳新鲜度速测盒：灵敏度牛乳酸度>18

- 乳品中蛋白质速测管：色阶：0.5～20g/100g

- 三聚氰胺速测卡：检出限0.2mg/kg

- 三聚氰胺对照液：1mg/ml*2m

- 荧光物质检测手电筒：395NM波长

- 面粉增白剂速测卡：色阶：0～100mg/kg

- 大米中石蜡/矿物油速测盒：最低检出量0.1%

- 余氯速测盒（检测范围0.05～1mg/L）：色阶：0.05～1.0mg/L

- 二氧化氯速测盒（检测范围0～2.5mg/L）：色阶：0.02～2.0mg/L

- 消毒液有效氯浓度检测试纸10～300ppm：色阶：10～300mg/L

- 消毒液氯浓度试纸 50～2000ppm：色阶：10～2000mg/L

- 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡：色阶：洁净～深度不洁净

三、培训、售后服务要求

- 实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 维修响应：响应时间2小时， 24小时内解决故障，如无法解决公司应提供备用机。

- 具有《食品安全知识汇编》等相关教程，维修手册、使用手册、培训手册。

- 如有软件，注明软件是否终身免费升级。

- 耗材可零散购买，无需整套采购。

- 配置清单（单台配置）

- 快速检测箱

- 相关实验辅助器材

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ2024006

- 项目名称：水质安全理化快速检测箱

- 预算金额：1.5万

- 数量：1台

- 质保期（保修期限）：≥2年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行。

- 经费来源：疾控体系建设与传染病防控

二、功能及技术参数

- 功能：针对现场快速筛查与检测，适用于对生活饮用水和水源水的日常现场监测，也适用于大型活动卫生保障和突发事件发生时应急状态下的使用。

- 检测项目包括：水质色度、浊度、余氯、总氯、总硬度、耗氧量、砷、汞、铬、铅、锰、六价铬、氰化物、氟化物、 甲醛、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、总铁、钡、农药残留、水中氨氮、尿素、硫化物、氟乙酰胺、铜、臭氧、毒鼠强、二氧化氯、消毒液有效氯浓度、金属探针温度计、电导仪与溶解性总固体（TDS）检测仪、笔式酸度计等多种检测项目。▲

- 箱体采用全金属材料，坚固耐用。外型带拉杆，箱体后置双轮，边侧有提手。

- 包括基本试验器皿，配套小工具实验耗材，如电子天平、剪刀、镊子、小刀、记号笔、定性滤纸、样品杯、药勺、移液器、移液头、塑料离心管、附件盒、试管架、计算器、比色管、漏斗、微型电子锅等前处量小设备。▲

- 金属探针温度计：检测范围-50～300℃；灵敏度0.1℃

- 电导仪与溶解性总固体（TDS）检测仪：检测范围0～1999us/cm；灵敏度：溶解性总固体1ppm,电导率1μS/cm，温度0.1℃。

- 笔式酸度计：检测范围Ph1.0～14.0；灵敏度0.01

- 水质色度速测管：灵敏度5度

- 水质浊度速测盒：灵敏度0.4NTU

- 水中余氯、总氯速测盒：灵敏度0.05mg/L

- 水质总硬度快速检测试剂盒：灵敏度50mg/L

- 水质耗氧量快速检测试剂盒：灵敏度0.333mg/L

- 水中砷速测盒：灵敏度0.01mg/L

- 水中汞速测盒：灵敏度0.002～0.1mg/kg

- 水中镉速测包：灵敏度0.01mg/L

- 水中铅速测包：灵敏度0.1mg/L

- 水中锰速测盒：灵敏度0.1mg/L

- 水中六价铬速测管：灵敏度0.05mg/L

- 水中氰化物速测管：灵敏度0.1mg/L

- 水中氟化物速测管：灵敏度0～3.0mg/L

- 水中甲醛速测盒：灵敏度0.05mg/L

- 水中氯化物速测管：定性方法

- 水中硫酸盐速测管：灵敏度1mg /kg

- 水中总铁速测管：灵敏度0.1mg/L

- 水中钡速测试剂盒：最低检出浓度7ug/mL

- 水中铝速测盒：检出限：0.1mg/L

- 水中氨氮速测管：灵敏度0.2mg/L

- 水中尿素速测管：灵敏度0.5mg/L

- 水中硫化物速测试剂：灵敏度0.05mg/L

- 水中铜速测盒：灵敏度0.5mg/L

- 臭氧速测盒：灵敏度0.05mg/L

- 水中锌速测盒：灵敏度0.2mg/L

- 水中挥发酚速测盒：灵敏度0.002mg/L

- 亚硝酸盐速测管：灵敏度0.025mg/kg

- 硝酸盐速测管：灵敏度1mg /kg

- 农药速测卡：敌敌畏、敌百虫≤0.03mg/kg

- 毒鼠强速测管：灵敏度≤2µg/mL

- 氟乙酰胺速测管：灵敏度≤10µg/mL

- 二氧化氯速测盒（检测范围0～2.5mg/L）色阶：0.05～1.0mg/L

- 消毒液有效氯速测卡色阶：10～300mg/L

- 消毒液有效氯速测试纸色阶：10～2000mg/L

- 配备《食品安全快速检测技术手册》及相关教学视频资料。

三、培训、售后服务要求

- 实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 维修响应：响应时间2小时， 24小时内解决故障，如无法解决公司应提供备用机。

- 具有使用手册、培训手册。

- 如有软件，注明软件是否终身免费升级。

- 耗材可零散购买，无需整套采购。

- 配置清单（单台配置）

- 快速检测箱

- 相关实验辅助器材

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ2024007

- 项目名称：水质微生物检测箱

- 预算金额：0.8万

- 数量：1台

- 质保期（保修期限）：≥2年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行。

- 经费来源：疾控体系建设与传染病防控

二、功能及技术参数

- 功能：用于现场工作人员对水质微生物采集使用。整个箱体包含冷藏箱、培养箱、移液器、采样耗材及多种菌群检测纸片。能够满足采样人员采集水质微生物检测的工作需求。▲

- 物品包括：便携式紫外线消毒灯、水质采样器（250ml、30ml）、采样罐（250ml、30ml）、采样管（15ml）、各型采样袋、无菌样品袋、无菌注射器、一次性手套、接种棒和接种针、一次性吸管、移液器、移液头、防泄露酒精灯、酒精瓶、消毒棉球、镊子、多功能剪刀、长柄棉签、试管架、标签纸、记号笔、塑料储物盒等。▲

- 检测试纸片包括：菌落总数测试片、水质大肠菌群检测纸片、水中大肠菌群检测试剂盒（15管法）、大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片、大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒、沙门氏菌测试片、金黄色葡萄球菌测试片、大肠杆菌O157测试片、付溶血弧菌测试片、阪崎肠杆菌测试片、蜡样芽胞杆菌测试片

- 包含有配套《食品安全知识汇编》、《食品安全快速检测技术手册》、《食品安全快速检测讲座》、《餐饮具大肠菌检测纸片教程》等教材。

三、培训、售后服务要求

- 实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 维修响应：响应时间2小时， 24小时内解决故障，如无法解决公司应提供备用机。

- 具有使用手册、培训手册。

- 如有软件，注明软件是否终身免费升级。

一、项目基本情况

- 使用科室：XJ20231239

- 项目名称：全自动雾化空气消毒机采购

- 预算金额：0.75万

- 数量：3台

- 质保期（保修期限）：≥2年

- 交货期限：合同签订后30天内

- 付款方式：按合同执行。

- 经费来源：医院设备费

二、功能及技术参数

- ▲功能：采用超声波雾化原理将空气消毒剂进行雾化，实现空气消毒。

- 额定电压：220V～240V

- 额定频率：50Hz

- 额定功率：≤120W

- 噪音：≤35dB(A)

- 超声波换能片要求:①换能≥4个，②SUS304不锈钢雾化片，③密封圈为氟橡胶材质。

- 雾化量：1500mL/h～2200mL/h

- ▲雾化颗粒粒径：≤5μm

- 雾量调节档数：化档位3～5档，且具有雾化档位选择控制

- 工作控制方式：①手动触摸控制和遥控器控制，②定时开关机、恒湿控制功能，③显示当前湿度、当前温度和雾化档位

- 储液箱容量：20L～25L

- 安全运行:具备水位检测、缺水保护功能（缺水时报警、自动停止工作）

- ▲执行标准：执行GB4706.1、GB4706.48，且有符合标准的CMA检测报告

三、培训、售后服务要求

- 实操培训直至操作使用人员可以熟练掌握操作要求。

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 维修响应：响应时间2小时， 24小时内解决故障，如无法解决公司应提供备用机。

- 具有维修手册、使用手册、培训手册。

四、配置清单（单台配置）

- 设备主机1个

- 遥控器1个

- 出雾导管及防滴水雾罩1套

- 说明书、合格证、保修卡各1份

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231233

2、项目名称：除颤仪

4、预算金额：8万元

5、数量：1台

6、质保期（保修期限）：≥5年（原厂及代理商签字盖章）

7、交货期限：合同签订后1个月

8、付款方式：按合同执行

9、经费来源：医院经费

二、功能及技术要求：

▲1、除颤功能可用于成人，儿童，新生儿

2、在国内有≥15年除颤器生产历史

3、显示器: 彩色LCD显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,可显示ECG，SpO2, EtCO2等4通道波形, 支持数字放大，波形冻结

4、除颤电流波形：双相波技术

5、除颤能量: 低能量选择≤300J, 减少心肌损伤

6、除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5%

7、快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目

8、能量及工作模式选择: 一体旋扭式

9、快速充电：使用直流电或交流电时，均可实现5秒内充电到最高能量，充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

10、电容：高性能集合式电容

11、标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检

12、具备内部放电模式

13、带有醒目彩色自检指示灯,关机时不连接交流电情况下，也可指示机器状态。

14、手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付

15、可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，可从生理指标反馈CPR质量, IPX7防水等级

16、可升级血氧饱和度：进口血氧技术，血氧饱和度探头防水等级≥IPX5

17、电池：标配安全性高的环保电池

18、打印：标配内置热敏打印

19、使用环境：

工作温度：-5℃到40℃

振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机，可承受1米跌落

20、主机带有电极板垂直放置卡槽

21、数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音

22、配置除颤导电膏，提供专业除颤导电膏注册证。

三、售后服务，保修及其他要求

1.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

2.如有产品问题2小时内响应，6小时抵达现场。

四、配置清单（单台）

1、主机 1台

2、合格证 1个

3、说明书 1个

4、电源线 1个

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231228

2、项目名称：输液泵

4、预算金额：7.2万元

5、数量：4台

6、质保期（保修期限）：≥2年

7、交货期限：合同签订后1个月

8、付款方式：按合同执行

9、经费来源：医院经费

二、功能及技术要求：

1、泵显示及操作界面≥3.5寸彩色触摸大屏。

2、主控操作≥2种模式操作，a、全触摸屏触控， b、按键输入设置。

3、界面显示内容：速率、当前注射状态、注射模式、预置量、累计量、时间、注射器规格和品牌、药物名称、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息、解锁模式等。

4、显示界面动态压力监测功能：实时监测注射泵的压力变化。

5、夜间模式功能：工作站主控界面显示屏背光亮度和报警音量支持日夜间模式切换

6、模块化设计，即插即用，可以组合成床边工作站。

7、气泡检测分8档，且可探测最小气泡 ≤ 25 μl。

8、当输液泵在输液状态，长按静音键3S可进入键盘锁定状态。

9、当输液泵闲置时，长按静音键3S可进入休眠状态。

10、快速推注≥3种：暂停状态下快推显示速度，注射过程中手动快推和自动快推，可设置快推预置量。

11、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射

12、KVO速率0.1-5.00ml/h可调, 最小≤0.1ml/h，最大≥5ml/h。

13、阻塞报警阀值≥10档可调：数值范围900±200mmHg－100±50mmHg，高低两档和中间8档可调。

14、报警音量≥9档，1-9档可调，按键音≥9档，0－9档可调。

15、输液精度≤±5%。

16、预置量和累计量0-999999.99ml，最小≤0ml（累计量0同时表示可无限累计量）， 最大≥999999.99ml。

17、报警≥13种：输液完毕、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、市电故障、电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、超时、系统出错、输液器未校准提示、KVO完毕、点滴传感器异常。

18、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种。

19、泵内预设30种输液器品牌和3种自定义品牌。

20、具有输液中调速功能：在不暂停输液射情况下，可以调整输液速度。

21、可设置开机后保存上次的参数速度或者开机显示速度清零两种可选

22、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时失效时，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，不能静音。

23、输液模式≥8种：流速模式、点滴模式、体重模式、时间模式、微量模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式。

24、流速模式范围0.1-2200ml/h可调，最小≤0.1ml/h  最大≥2200ml/h。

25、点滴模式范围20滴输液器1-350滴／min可调, 最小≤1滴，最大≥350滴；60滴输液器1-200滴／min可调，最小≤1滴，最大≥200滴。

26、体重模式范围：

剂量0-999.9，最小≤0，最大≥999.9，单位µg/(kg×min)和mg/(kg×h)可选；体重0-400kg，最小≤0kg，最大≥400kg；

药物量0-999.9mg，最小≤0mg，最大≥999.9mg；

溶液量0-999.9ml，最小≤0ml最大≥999.9ml。

27、时间模式范围0-99h/59min，最小≤0min，最大≥99小时59分钟。

28、药库功能，在药库界面下应显示药物名称、规格。当设置的输液速度或剂量超过硬上限或硬下限时，设备应进行相应提示，且不能启动注射；当设置的输液速度或剂量超过软上限或软下限，但仍在硬上限、硬下限的范围内，设备应进行提示，但仍可以进行输液。

29、内置双压力传感器。

30、输液泵点滴传感器可固定在输液架上。

31、点滴传感器安全监控模式：点滴传感器通过计算滴数与速率比对，超出设定的安全阈值范围后会报点滴异常报警，且安全阈值可设置三挡（20%、50%、100%）。

32、符合国家标准电源，电源电压AC：100-240V，50/60Hz，内置电池DC12V、2600mAh，充满电后可供泵以25ml/h速率运行≥5小时以上。

33、内置5G无线模块，通过无线功能连接中央输注监控系统。

34、储存相对温度范围：-40℃- + 70℃

35、储存相对湿度范围：10% - 98%

36、对有害进液的防护程度：IP33

37、防电击程度：CF型

三、售后服务，保修及其他要求

1.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

2.如有产品问题12小时内响应，24小时抵达现场。

3.如产品出现无法在现场修复的问题，应提供备用产品

四、配置清单（单台）

1、主机 1台

2、合格证 1个

3、说明书 1个

4、电源线 1个

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231229

2、项目名称：微量注射泵

4、预算金额：5.4万元

5、数量：12台

6、质保期（保修期限）：≥2年

7、交货期限：合同签订后1个月

8、付款方式：按合同执行

9、经费来源：医院经费

二、功能及技术要求：

1、按键与触屏双输入方式可独立完成操作。屏幕内可显示数字键盘与全英文键盘。

2、流线型造型，具备超大运行指示灯，三种以上颜色提示运行状态，远处可观察机器状态

3、泵内可设置病人信息，可关联病历号。

4、具备间隙自动消除功能，并可按照实际情况开启或关闭该功能。

5、具备延长管脱落报警功能，以声音、屏幕文字及变色的运行状态指示灯三重报警。

6、具备操作指示功能，在暂输注状态下，屏幕上应具备操作指引功能，明确提示继续注射需按键的图标。

7、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式

8、电击防护类型：I类CF防除颤

9、进液防护等级：IP34

10、输液速度：0.01-2000ml/h

11、注射精度：精度±2%或±0.05ml取大值；

12、注射器规格：2、5、10、20、30、50/60ml

13、注射速度范围：

2ml针筒，注射速度范围：0.01ml/h-80 ml/h；

5ml针筒，注射速度范围：0.01ml/h-200 ml/h；

10ml针筒，注射速度范围：0.1ml/h-500 ml/h；

20ml针筒，注射速度范围：0.1ml/h-800 ml/h；

30ml针筒，注射速度范围：0.1ml/h-1200 ml/h；

50ml针筒，注射速度范围：0.1ml/h-2000ml/h。

14、注射速度调节步长：

在0.01-99.99ml/h，调节步长：0.01ml/h;

在100-999.9ml/h，调节步长：0.1ml/h;

在1000-2000ml/h，调节步长：1ml/h;

15、注射器品牌：内置存储30个以上的注射器品牌；

16、2ml针筒，快进速度范围：5ml/h-80 ml/h，默认值为80 ml/h；

5ml针筒，快进速度范围：5ml/h-200 ml/h，默认值为200 ml/h；

10ml针筒，快进速度范围：5ml/h-500 ml/h，默认值为500 ml/h；

20ml针筒，快进速度范围：5ml/h-800 ml/h，默认值为800 ml/h；

30ml针筒，快进速度范围：5ml/h-1200 ml/h，默认值为1200 ml/h；

50ml针筒，快进速度范围：5ml/h-2000ml/h，默认值为2000 ml/h。

17、具备自动和手动BOLUS功能；

18、支持键盘锁定功能

19、支持阻塞压力释放（Anti-BOLUS）功能；

20、工作中调整参数功能: 注射过程中可动态修改速度或剂量或压力档

21、具备休眠功能和待机功能。待机时间可设置。

22、KVO功能可调，

手动模式:0.1-5ml/h,

自动模式:当注射速度大于等于10ml/h，KVO速度为3 ml/h；

当注射速度大于等于1 ml/h 而小于10ml/h，KVO速度为1 ml/h；

当注射速度小于1ml/h，KVO速度为注射速度；

23、预置量：微量模式：0.01-1000ml，步进：0.01；

其他模式：0.01-9999.99ml，步进：0.01ml；

24、累积量：0.01-9999.99ml，显示精度：0.01ml；

25、阻塞等级：12档（13.3kPa-120kPa），微量模式默认5档，其他模式默认8档；压力精度：±13.3kPa或±25%，取大者；

26、药库功能：具有药物库功能，在显示界面显示药物名称及背景颜色，可根据实际需求编辑药物库且背景色可调；

27、历史记录功能：可存储不小于2000条最新的历史记录；

28、具备夜间工作模式

29、具有无线WIFI功能；

30、残留报警模式: 长度模式（1-18mm,默认：2mm);时间模式(1-10min,默认：2min);容量模式(1-5ml,默认：2ml)，默认长度模式；

31、音量调节功能: 10档音量调节

32、静音功能: 除电池耗尽和系统故障报警外，其他报警可按静音图标暂停音量报警

33、报警功能: 残留报警、注射器推尽报警、注射器未夹住报警、推杆安装错误报警、注射器规格错误报警、 管路阻塞报警、注射完毕报警、遗忘操作报警、速度超范围报警、 KVO完毕报警、延长管脱落报警、 网电源脱落报警 、未安装电池报警、电池电压低报警、电池耗尽报警、 供电中断报警、系统故障报警。

34、重量: ≤1.8kg

35、屏幕上可显示唯一识别二维码。

▲36、内置30中注射器品牌，并可同时自定义品牌部少于3种。且具备品牌锁定功能。

37、显示屏: 4.3寸高清彩色触摸屏，屏幕亮度10档可调

38、电源：电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池7.4V、2300mAh、5200mAh可选，充满电后可供泵以5ml/h速率下运行10小时以上；

39、外置接 USB接口、内置护士呼叫、车载直流DC电源接口

三、售后服务，保修及其他要求

1.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

2.如有产品问题12小时内响应，24小时抵达现场。

四、配置清单（单台）

1、主机 1台

2、合格证 1个

3、说明书 1个

4、电源线 1个

一、项目基本情况

1、使用科室：XJ20231230

2、项目名称：心电监护仪

4、预算金额：15万元

5、数量：6台

6、质保期（保修期限）：≥2年

7、交货期限：合同签订后1个月

8、付款方式：按合同执行

9、经费来源：医院经费

二、功能及技术要求：

▲1、显示器： ≥10.4英寸，TFT型彩色液晶屏

2、操作方式：标配全触摸屏操作，二级触摸操作系统

3、标配参数接口：ECG(可同时测量两导胸导联)，Resp，NIBP，SpO2，Temp，有创压，呼末二氧化碳

4、心电图功能：心律失常分析：标配≥23种心律失常分析，适用于成人，儿童，新生儿；QRS检测精度及灵敏度通过AHA数据库精度≥99.8%；标配120小时ECG全息波形回顾及存储

5、血氧饱和度：血氧技术，抗运动干扰，低灌注；

6、无创血压：NIBP测量模式： 手动、定时，连续(全麻模式)，腰麻，智能触发，静脉穿刺模式；NIBP袖带充气时间：成人/儿童≤ 11s ，新生儿≤ 5s ；NIBP测量精度：±3mmHg

▲7、呼末二氧化碳测量：每台均标配主流法二氧化碳测量接口；主流法可支持插管病人及非插管病人的EtCO2监护；测量范围：0mmHg～100 mmHg；预热时间短：≤5S；呼吸率计数范围: 3次/分～150次/分；探头防水等级：IPX7，可水洗消毒；适配器：防水等级IPX4，带防雾膜，可防止水珠凝结，且具有很好的透光性

8、有创血压：标配接口支持有创血压测量

9、支持数字放大，OCRG等视图，内置电子图解操作指南

10、数据通讯：有线局域网或者无线遥测发射模式，支持HL7数据输出；跨床监护：≥8床位；睡眠模式：支持

11、附件：标配ECG导联线，无创血压充气管及袖带；血氧饱和度探头，平行夹设计，可水洗消毒；电池及工作时间：续航时间≥3小时

三、售后服务，保修及其他要求

1.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

2.如有产品问题12小时内响应，24小时抵达现场。

3.如产品出现无法在现场修复的问题，应提供备用产品

四、配置清单（单台）

1、主机 1台

2、合格证 1个

3、说明书 1个

4、电源线 1个

5、必要附件  1套