# 附件一询价设备清单、技术及商务要求

一、询价设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项总额 （万元） | 询价编号 | 询价时间 2021.6.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动图形工作站 | 1 | 2.20 | XJ20210601 | 9:00 |
| 2 | 空气消毒器 | 1 | 5.00 | XJ20210602 | 9:10 |
| 3 | 和合治疗仪 | 1 | 1.38 | XJ20210603 | 9:20 |
| 4 | 消毒剂喷雾器 | 2 | 0.80 | XJ20210604 | 9:30 |
| 5 | 液氮温控设备 | 1 | 0.40 | XJ20210605 | 9:40 |
| 6 | 医用电动床 | 2 | 3.60 | XJ20210606 | 9:50 |
| 7 | 二氧化碳测定仪 | 1 | 6.85 | XJ20210607 | 10:00 |
| 8 | 医用冷藏箱 | 2 | 3.60 | XJ20210608 | 10:10 |
| 9 | 恒温柜 | 2 | 6.80 | XJ20210609 | 10:20 |
| 10 | 温控系统温度探头/温度传感器 | 30 | 10.80 | XJ20210610 | 10:30 |
| 11 | 数字温湿度计 | 20 | 0.40 | XJ20210611 | 10:40 |
| 12 | 重复使用冷链运输电子温度记录仪 | 4 | 0.40 | XJ20210612 | 10:50 |
| 13 | 生物安全柜 | 1 | 6.00 | XJ20210613 | 11:00 |
| 14 | 药品冷藏箱 | 1 | 3.10 | XJ20210614 | 11:10 |
| 15 | 男性导尿模型 | 2 | 1.00 | XJ20210615 | 14:10 |
| 16 | 电子婴儿测量床 | 1 | 0.11 | XJ20210616 | 14:20 |
| 17 | 中心静脉穿刺模型 | 2 | 1.30 | XJ20210617 | 14:30 |
| 18 | 止血训练基础套装 | 2 | 1.40 | XJ20210618 | 14:40 |
| 19 | 气道管道基础训练套装 | 1 | 0.50 | XJ20210619 | 14:50 |
| 20 | 胸腔穿刺训练套装 | 4 | 2.00 | XJ20210620 | 15:00 |
| 21 | 静脉输液模拟训练套装 | 1 | 0.20 | XJ20210621 | 15:10 |
| 22 | 骨髓腔穿刺模拟训练套装 | 5 | 3.50 | XJ20210622 | 15:20 |
| 23 | 手术基础技能训练器材套装 | 1 | 10.00 | XJ20210623 | 15:30 |
| 24 | 麻醉基本技能训练套装 | 2 | 3.00 | XJ20210624 | 15:40 |
| 25 | 全套穿戴式创伤模块套件 | 2 | 5.60 | XJ20210625 | 15:50 |
| 26 | 全套伤情化妆套装 | 3 | 8.40 | XJ20210626 | 16:00 |
| 27 | 穿戴式核辐射侦测训练套装 | 1 | 10.00 | XJ20210627 | 16:10 |
| 28 | 真实体重搬运模拟人 | 2 | 5.60 | XJ20210628 | 16:20 |
| 29 | 教学用监护仪 | 2 | 14.60 | XJ20210629 | 16:30 |

二、商务要求（适用于所有设备）

1.交货地点：上海长海医院指定地点。

2.投标人参加询价会提供的书面资料应按照本公告附件二“询价文件模板”的内容编制，投标人应严格遵守、落实询价文件的内容。

3.设备保修期限为到货验收日期起2年或以上。

4.投标人应向招标人提供产品使用及原理培训服务，培训者应为设备生产厂家技术人员或有资质的技术人员。

- 技术要求

- 移动图形工作站1台，总预算2.2万

一、功能和技术参数

- 移动图形工作站为笔记本式计算机。。

- 内存16G以上。

- 配备固态硬盘。

- 配备独立显卡，显存8G以上。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.  交货期：中标后7日内。

不低于以下配置：

- 主机1台

- 空气消毒器1台，总预算5万

一、功能和技术参数

- 细菌灭杀率≥99% （1h）。

- 病毒杀灭率≥99% （1h）。

- PM2.5去除率99.9%（1h）。

- 臭氧指标≤0.003mg／m³。

- 噪声指标≤56dB。

- 甲醛净化能效为高效级（2.0m³/w·h）

- 适用面积至少为30㎡  。

- 无过滤网、吸附材料等耗材。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：1台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.  交货期：中标后7日内。

不低于以下配置：

- 主机1台

- 和合治疗仪1台，总预算1.38万

一、功能和技术参数

1.红外发热管最高温度范围至少为250℃～360℃。

2.红外线波长范围至少为2.3μm～13.5μm。

3.定时范围至少20、40、60分钟三档可调。

4.定时精度：±5%。

5.温度控制：室温～高、中、低档可调。

6.柱阵波频率至少为3×106Hz～6×109Hz。

二、采购数量及其它要求

1.	采购数量：1台（套）

2.	贸易方式：内贸

3.	整机保修：2年

4.	人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.  交货期：中标后7日内。

不低于以下配置：

1.主机一套。

- 消毒剂喷雾器2台，总预算0.8万

一、功能和技术参数

1.雾化粒径20微米以下。

2.喷雾射程不小于8-10米。

3.消毒剂容量不小于4.5升。

4.每分钟出药量不低于260毫升。

5.喷射角度可调范围不小于60度。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.  交货期：中标后7日内。

不低于以下配置：

1.主机2套。

- 液氮温控设备1台，总预算0.4万

一、功能和技术参数

1.可监控温度范围至少为-200℃至200℃（误差±2℃）。

2.内置电源（可更换）

3.24小时不间断监控

4.自动记录并备份监控数据，保存数据并可按需下载。

5.监控数据超过预设阈值时，可通过短信、邮件、微信等方式远程预警。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

5.交货期：中标后7日内。

不低于以下配置：

1.主机1套。

- 医用电动床2台，总预算3.6万

1.规格：床板长约2000mm，全长约2200mm；床板宽约860mm，全宽约990mm（竖起侧护栏时）/约970mm（降下侧护栏时），高低升降范围350-700mm（床板到地面的高度）。

2.床板采用冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；表面采用粉末喷涂处理。

★3.功能：体位调节功能背部升降0-70°，膝部升降0-25°，高低升降350-700mm,整体倾斜0-12°，电动CPR功能。

4.头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用聚乙烯树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，头尾板具有把握手柄。

5.护栏：

⑴四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，上部呈易于握持的形状。

⑵护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

⑶前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

★6.手持线性控制器具有大图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上。

★7、床板两侧，各设置手动CPR装置1套。

8、床板上方两侧，各设置7个束缚装置，用于捆绑特殊病患。

9、床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩2个。

10、单面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸，静音，防缠绕。

- 二氧化碳测定仪1台，总预算6.85万

一、功能和技术参数

- 手持式CO2浓度测定仪---用于测量CO2培养箱中CO2浓度及温度

- 有菜单提示操作

- 可单次检测，可编程控制固定时间间隔检测

- 用于检测的数据存储功能和记录参数过程符合GLP和GMP标准

- 使用双光束红外测量技术

- 微型泵通过管道与培养箱相连，取气体样品

- CO2检测范围：0-10%；分辨率：0.01

- 精确度：0~6%， ±0.2%；6~10% ， ±0.3%

- 测量持续时间大约: 2 min

- 数据存储: 时间间隔:15~120分钟可选，调节步进为5分钟

- 最大能存储测量数据: ≧1000条

- 温度检测: 在培养箱内插入一个温度传感器

- 测量范围:0~100℃

- 分辨率: 0.1℃

- 测量精确度: 20~50℃±0.2℃；50-100℃  ±0.3℃

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：壹台

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：1年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

：主机                             1台，

CO2双光速远红外探头             1个

温度探头                       1个

数据记录和查看软件              1个

锂电池                            1个

冷凝瓶及连接管                   1个

USB数据线                        1个

可手提包装外箱                        1个

氧气探头                            1个

平面温度探头                       1个

扁平温度探头（薄膜探头）             1个

- 医用冷藏箱2台，总预算3.6万

一、功能和技术参数和配置要求

1.温度控制2 - 8度

2.可上锁，全景玻璃门

3.有效容积≥380L

4.电加热设计防止门体凝露

5.具有打印机，可实现实时打印

6.具有完善的报警功能

7.临床试验使用，将医用冷藏箱安装至使用地点

★8.压缩机须采用进口产品。

9.采用宽幅电压设计，190--240伏均可使用，适合电压不稳时使用。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：贰台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

- 主机2台。

- 恒温柜2台，总预算6.8万

一、功能和技术参数和配置要求

1、容    积：≥400L

2、温度范围：2~48℃

3、外形尺寸≈ 600×680×1800 mm

4、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

5、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

6、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

7、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

★9、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

10、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

11、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

★12、嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

二、采购数量及其它要求

1.	采购数量：贰台（套）

2.	贸易方式：内贸

3.	整机保修：2年

4.	人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

1.	主机2台。

- 温控系统温度探头30台，总预算10.8万

一、功能和技术参数和配置要求

- 能够实时采集数据并上传，采集间隔≥1分钟；

- ★能够同时采集温度、湿度、二氧化碳浓度等多种参数；

- 一个温度监测器至少能支持同时接收≥6个温度传感器的数据传输；

- 所有信号监测器需自带交换机功能；

- 支持有线数据传输方式；

- 支持新增用户组合用户功能；

- 系统内密码设定需有一定的复杂度，比如大小写字母、数字和特殊字符的组合；

- 系统支持双机热备方案，即现场数据可以同时向两个系统同时传输数据，当其中一个系统出现故障不能影响另一个系统的正常运行

- 系统可以支持温度的数值和单位显示，单位可以自定义设置；

- 系统可以在同一个界面显示所有监测点的数值；

- 当数据异常，系统需要通过不同的颜色来显示，≥三种及以上颜色表示；

- 系统无法修改和删除监控数据；

- 数据可以在系统内储存≥10年；

- 系统可以7x24小时不间断运行；

- ★系统数据异常可以设置延时报警功能，报警方式至少支持微信、邮件，可以支持重复报警；报警内容需明确监测点的准确位置、编号以及当前监测到的数值；

- 当系统报警恢复正常，系统需发送正常状态通知到用户

- 系统报警功能需支持队列功能，保证不能漏发、错发任何一条报警信息，并可以在同一时间内通知发送3条报警以上；

- 系统有审计追踪功能，可以记录系统内所有信息，包括操作员、操作时间；审计追踪内容不可修改和删除；

- ★系统支持导出历史数据，可以选择导出趋势图、数据表格以及相应时间段内的报警内容，平均值、最大/最小值等，且导出格式为PDF；

- 系统具备自动备份功能，实时增量备份，其备份文件需被加密防止被删除和重命名，且为特殊格式，不可随意打开和修改；

- 系统后期升级维护不产生任何软件费用；

- 提供第三方校准证书

二、采购数量及其他要求

- 采购数量：30台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

- 温度探头 5个

- 低温探头 5个

- 不锈钢温度探头20个

- 温度探测器 2台

- 温控系统软件 1套

- 数字温湿度计20台，总预算0.4万

一、功能和技术参数和配置要求

1.产品尺寸≈130mm*100mm*20mm

2.分辨率：温度：1℃，湿度：1%RH

3. ★温度范围：室内:-10~50℃/室外:-50~70℃

4. ★湿度范围：10%RH ～ 99%RH

5.温度误差：小于±1℃（10℃~30℃），±1.5℃（其他温度范围）

6.湿度误差：小于±5%RH（40%~75%），±7%RH（20%~40%）

7.提供第三方批次校准证书复印件

二、采购数量及其他要求

- 采购数量：20台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

- 主机20台。

- 重复使用冷链运输电子温度记录仪4台，总预算0.4万

一、功能和技术参数和配置要求

1.★测量范围：-40℃ - 65℃

2.★温度分辨率：0.1℃

3.精度：±1.0℃(<-10℃)，±0.5℃(10℃ - 25℃)，±1.0℃ (>25℃)

4.数据容量≥3800数据点

5.数据下载时间≥1900点/秒

6.可编程报警级别：高，低级，整个温度范围，液晶显示

7.电池：提供3V的锂电池(CR2032)/18个月

8.尺寸≈40mm×80mmx15mm

9.耐冲击：可承受1米高下降到坚硬的表面

10.显示：液晶显示器，红色LED报警

11.防水等级：IP54

12.储存条件：-20°C to 50°C,0% to 95% RH无冷凝

13.最小系统要求：PC XP/视窗7/操作系统

14.★下载要求：USB直接连接记录仪到PC。

15.提供厂家批次校准证书

二、采购数量及其它要求

采购数量：4台（套）

贸易方式：内贸

整机保修：2年

人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

主机4台。

- 生物安全柜1台，总预算6万

一、功能和技术参数和配置要求

★1.送风机排风过滤器对≥0.3μm微粒，过滤效率≥99.997%，过滤器可方便更换、设备正前方向更换。

2.工作区尺寸(宽×深×高)   ≈1600mm×500mm×600mm

外形尺寸(宽×深×高)       ≈1800mm×800mm×2000mm

3.垂直层流净化级别：100级（≥0.5μm尘粒,≤3.5粒/L）

4.振动幅度：振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm

风机有热保护功能，带自动调节功能，并且在1.15倍额定电压值的条件下、可自动调节系统达到稳定运行

5.控制系统采用智能控制板，实时显示工作状态。风机风速可调节系统下降气流平均流速≥0.25m/s-0.5m/s，流入气流平均流速≥0.5m/s

★6.噪声功率级：≤65dBA

7.恒定气流100%排放

8.照明灯≥40W，数量满足照明需求，紫外灯≥30W，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作

9.操作区五面由304不锈钢拉丝板制作，三面一体的无接缝墙体为双层墙体形成互通式负压通道，圆角连接，半径8mm大圆角处理。表面涂聚酯可防止UV光线，腐蚀剂和消毒剂的侵蚀

10.风机全压高，当送风过滤器阻力增加一倍时，送风风速变化＜10%，延长风过滤器使用寿命

11.	前窗玻璃厚度≥6mm,采用防爆玻璃，玻璃碎裂后不得脱落

12. 前窗开启时，杀菌灯熄灭

★13.风机控制系统配有连锁装置，只有当排风系统正常工作时，送风系统才能运转。当排风系统一旦停止工作时，送风系统即刻停止工作

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：壹台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

- 主机1台。

- 药品冷藏箱1台，总预算3.1万

一、功能和技术参数和配置要求

1.温度范围(℃)2~14温度波动度(℃)±0.5

2.外形尺寸（mm）≈1100×800×1800mm

3.空气调节方式采用强制通风内循环平衡调温调湿。

4.空气循环装置是鼓风风机系统。

5.加热方式为电加热器。

6.制冷方式采用两套进口制冷压缩机组；使用环保制冷剂

7.箱体材料外壁材料喷塑冷轧钢板。内壁材料镜面不锈钢板。

8.大门带锁

★9.配备测试孔ф50做验证孔。4只移动脚轮，其中至少两只带刹闸。

11温度测采用：进口铂电阻。

12.进口数显仪表控制温度，温度在线误差修正，温度偏差声光报警等。

13.配微型打印机，实时纸质打印。

14时间累积器：时间累计记时器，最大时间99999小时。

★15.温控数据可直接导入电脑，免费配备温控软件。

16.独立工作室超温保护。

17.制冷压缩机过载保护。

★18可手机短信或微信报警。

二、采购数量及其它要求

- 采购数量：壹台（套）

- 贸易方式：内贸

- 整机保修：2年

- 人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

- 主机1台。

- 男性导尿模型2台，总预算1万

- 功能和技术参数和配置要求

1.仿真人大小，可练习导尿的每个步骤；

2.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm；

3.导尿术：

3.1男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感；

3.2当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

男性导尿模型2具。

- 电子婴儿测量床1台，总预算0.11万

一、功能和技术参数和配置要求

1.最大称量≥20kg；

2.测量范围10-100cm；

3.显示分度值5g。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

不低于以下配置：

婴儿电子测量床1台。

- 中心静脉穿刺模型2台，总预算1.3万

一、功能和技术参数和配置要求

1.仿真人尺寸制造，解剖结构精确，体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨；

2.可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺及心脏漂浮(Swan-Ganz）导管插管训练；

3.模拟颈动脉搏动；

4.进针时有明显的落空感；

5.皮肤和静脉可更换。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

中心静脉插管模型*2

- 止血训练基础套装2台，总预算1.4万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体要求：

1.1材质：材料手感接近真实；仿真模拟病人形象逼真、皮肤柔软富有弹性、抗撕裂；

1.2功能：可用于包扎、止血训练。

2.模型功能要求：

2.1系统功能：可模拟多种肢体外伤出血状况，可进行包扎止血处理操作适用于野外培训或考核；

2.2血液循环：配置血液存储空间，可模拟动静脉血液循环。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

包括成人上下肢：出血手臂，出血大腿断肢，动脉血液循环系统，静脉血液循环系统*4台。

- 气道管道基础训练套装1台，总预算0.5万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体要求：

1.1材质：材料手感接近真实；仿真模拟病人形象逼真、皮肤柔软富有弹性、抗撕裂；

1.2功能：有鼻咽通气管，口咽通气管，可进行气管插管，环甲膜穿刺，环甲膜切开训练。

2.模型功能要求：

2.1可进行经口鼻吸痰、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管、气管切开、环甲膜穿刺训练，并且能确认插管进入气管；

2.2头部及颈部皮肤可更换，能够模拟喉堵塞、主气道阻塞等困难气道；

2.3★具备操作失误报警功能；配备口腔解剖与气道演示模块，可直观展现使用喉镜时会厌的动态变化及气管插管的路径。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

1.气道管理模型 1具；

2. 口腔解剖与气道演示模块、喉镜1套。

- 胸腔穿刺训练套装4台，总预算2万

一、功能和技术参数和配置要求

1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位；

2.解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位；

3.模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理；

4.右侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作；

5. 左侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显；

6.正确操作时可引流出胸腔积液/气体；

7.模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断；

8.皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺，并可方便更换。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：4台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 不低于以下配置：

1.胸腔穿刺模型*4个

2.穿刺包*4包

- 静脉输液模拟训练套装1台，总预算0.2万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体要求：材质:皮肤、血管和组织一体化构造，皮肤材料手感接近真实富有弹性、抗撕裂，拥有针眼自愈能力，血管具有明显弹性，进针后有明显的落空感。

2.模型功能要求：穿戴式静脉穿刺的训练套装，可进行静脉穿刺与静脉输液训练，穿刺后会有回血。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：1台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

穿戴式静脉穿刺训练套装10套。

- 骨髓腔穿刺模拟训练套装5台，总预算3.5万

一、功能和技术参数和配置要求

1. ★总体要求：规格:模型仿真，皮肤触感真实，至少具备胸骨柄和髂骨骨髓穿刺模块，解剖结构清晰。

2.模型功能要求：可行胸骨柄和髂骨骨髓穿刺操作，穿刺突破手感逼真，穿刺成功后可抽出模拟骨髓液。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：5台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

骨髓腔穿刺模型5套。

- 手术基础技能训练器材套装1台，总预算10万

一、功能和技术参数和配置要求

1. ★总体要求：高级皮肤切开缝合模块、肠管吻合模块、血管结扎剪切模块、深部打结训练模块、开关腹切开缝合训练模型、手臂切开缝合训练模型、下肢切开缝合训练模型、腹部切开缝合训练模型。

2.模型功能要求：可用于切开、分离、止血、结扎和缝合等外科手术技能训练，进行伤口清洗、换药、拆线等练习。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：10台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

1.缝合训练模块300套、

2.肠管模块100条、

3.血管模块100条、

4.上下肢切开缝合模型10套、

5.开关腹切开缝合训练模型10套、

6.手术器械10套（包括手术刀、持针钳、止血钳、有齿镊、平镊、手术剪等）缝合针、缝合线等。

- 麻醉基本技能训练套装2台，总预算3万

一、功能和技术参数和配置要求

1.★总体要求：腰椎穿刺模型、局部浸润麻醉训练模型、环甲膜穿刺和气管切开模型等。

2.模型功能要求：

2.1材质:材料手感接近真实、皮肤柔软富有弹性、抗撕裂，腰椎、气道等部位的骨性结构仿真性强、气道内壁光滑、易于操作；

2.2功能:可用于腰椎穿刺、局部浸润麻醉、环甲膜穿刺和气管切开等麻醉技能训练，颈部、腰椎等训练部位皮肤易于更换。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

1.腰椎穿刺模型2套、

2.局部浸润麻醉模块20个、

3.气道管理模型2套、

4.环甲膜穿刺和气管切开用手术器械2套（包括手术刀、持针钳、止血钳、有齿镊、平镊、手术剪等）、环甲膜穿刺针、缝合针、缝合线等。

- 全套穿戴式创伤模块套件2台，总预算5.6万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体要求：采用“体恤”式设计，无缝设计，直接穿戴在真人和模型上；胸部、腹部和背部烧伤，模拟I、II度烧伤（包括生殖器周围）。

2.模型功能要求：可穿戴于模拟人或真人身上，仿真度高；可用于烧伤分度和烧伤面积的评估；伤情涵盖面部、胸腹部、臀部、生殖器周围及四肢区域，表现出Ⅰ度、浅Ⅱ度、深Ⅱ度、Ⅲ度的烧伤分级，也有皮肤红肿、水疱、红白相间、焦黄及炭化等各种表现。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

全身穿戴式烧伤套件两套。

- 全套伤情化妆套装3台，总预算8.4万

一、功能和技术参数和配置要求

1.进口环保材料；

2.紧急救护训练箱须包括可固定在真人或是模型身上的练习品；

3.伤口可缠、可粘、制造出血，用于训练志愿者和专业救护人员在烧伤、刀伤、四肢骨折和截肢等情况下的处理技能；

4.可用于发生在公共场所灾难的模拟，如公共汽车车祸，或建筑物爆炸、战地等等；

5.整套伤情化妆产品配有手提箱，方便存放和携带；

6.出血伤模块包括（但不限于）： 颌面伤、腹部伤口、肠外露、胸部刺伤、肱骨开放性复合骨折、腿骨开放性复合骨折、胫骨开放性复合骨折、前额裂伤、截肢创面、手部枪伤无血伤

7.创伤及开放性骨折模块包括（但不限于）：手部磷灼伤、休克状态的面孔、脸部烧伤2 - 3 度、胸部烧伤2 - 3 度、背部烧伤2 - 3 度、手部烧伤2 - 3 度、小臂烧伤2 - 3 度

8.化妆模块包括（但不限于）： 镜子、创可贴、制作创伤模型用蜡、化妆用血，凝固状、血粉、甲基纤维素血液浓缩剂、化妆颜色：白、蓝、棕、红、Plexiglas®碎玻璃，模拟伤口内嵌玻璃、冷霜、喷雾器、模型制作糊：深和浅、压舌板、纸巾、污物、炭、油胶、调药板。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：3台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

- 不低于以下配置：

1.出血伤模块（不少于15种）*3套

2.创伤及开放性骨折模块（不少于6种）*3套

3.化妆模块（不少于24件）*3套

4.便携箱*3个

- 穿戴式核辐射侦测训练套装1台，总预算10万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体功能：可以穿在真人身上，模拟辐射沾染伤员；可通过模拟的核辐射检测仪，进行辐射剂量检测；

2.可以调整设置核辐射剂量；

3.包括手持和门式模拟测量仪两种，操作流程与真实设备相同，具有防水性；

4.包括可控制电子模拟辐射源剂量的控制单元；

5.与控制模块连接，用于接收控制模块转化后的核辐射信号并进行显示；

6.支持模拟辐射检测仪持续工作时间≥4小时。

二、采购数量及其它要求

1、采购数量：1台（套）

2、贸易方式：内贸

3、整机保修：2年

4、人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

1、核辐射检测模块1个；

2、核辐射防护模块1套。

- 真实体重搬运模拟人2台，总预算5.6万

一、功能和技术参数和配置要求

1.总体要求：模拟真实的体重，可模拟骨折，进行牵引式骨折固定搬运训练。

2.模型功能要求：

2.1★规格：男性成人体格，体重70Kg±10Kg可根据需要调整；

2.2功能：模拟真实的体重，可模拟骨折，进行牵引式骨折固定搬运训练；

2.3材质：材质采用耐磨耐摔材料；

2.4防摔：满足野外训练要求，防摔高度至少大于2米。

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

真实体重搬运模拟人（骨折版）两套。

- 教学用监护仪2台，总预算14.6万

一、功能和技术参数和配置要求

1  显示器：≥8英寸，触摸屏操作。

2  ≥4通道波形显示。

3  三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。

4  具备网络接口。

5  具备内置锂电池，工作时间3小时以上。

6  可自定义屏幕显示方式20种以上，波形和数值的大小、位置任意调节。

★7 用5导联可导出12导联心电监护。

★8 具备≥20种以上心律失常分析，含房颤分析。

9  12导实时ECG和ST值同屏显示，实时更新。

10  QT及QTc分析，实时显示数值。

11  标配12导联心电监护及其测量附件。

12  无创血压：双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

13  标配功能模块：12导联心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏及其测量附件。

14	有创压力测压范围： -40至360mmHg

15	潮气末二氧化碳：同一监测模块可支持主路及旁路二氧化碳监测

16  主路潮气末二氧化碳测量操作便捷，无需耗材

17  设备故障不能当场处理时，厂家或销售方应免费提供备用样机供使用方临时使用

二、采购数量及其它要求

1.采购数量：2台（套）

2.贸易方式：内贸

3.整机保修：2年

4.人员培训要求：按设备购买方设备管理部门要求的形式、内容进行培训。

三、不低于以下配置：

主机  2台

无创血压袖带 2个

心电导联线   2个

血氧探头     2个

有创血压模块 2个

电池       2个

呼气末二氧化碳模块 2个